## CECR
Contrôles de qualité - volet physicien et ingénieur
Module de contrôle de qualité et de radioprotection en tomodensitométrie
Guide québécois de contrôle de qualité et de radioprotection en imagerie médicale
Document réalisé par :
Moulay Ali Nassiri, M.Sc. A., M.Sc., Ph.D., physicien médical, CECR
Manon Rouleau, ing., ex-directrice intérimaire, CECR
Mise en page réalisée par :
Caroline Savard, agente administrative, CECR
France Bélanger, agente administrative en remplacement
Code des couleurs :
Orange : case à remplir
| CECR |  | 1 877 839-1217 | Bleu pâle : information automatique sur la conformité
| 500, rue Murray, case postale 1 |  | cecr.chus@ssss.gouv.qc.ca | Blanc : calcul automatique
| Sherbrooke (Québec) J1G 2K6 |  | www.chus.qc.ca/cecr | Jaune : valeurs théoriques de référence
Version 2017-01-05
**Notes :
1) | Ce fichier a été développé par le CECR dans le but de fournir aux établissements du réseau de la santé et des services sociaux québécois un outil de compilation des résultats des tests de contrôle de qualité listés dans la Section 3 : Physicien et ingénieur du Module de contrôle de qualité et de radioprotection en tomodensitométrie du Guide québécois de contrôle de qualité et de radioprotection en imagerie médicale, disponible sur la page Internet du CECR au www.chus.qc.ca/cecr.
2) | Ce fichier permet de compiler tous les tests de contrôle de qualité décrits dans la section 3 du Module et de produire le rapport de contrôles de qualité devant être remis à l'administration de votre établissement.
3) | Ce fichier, en tout ou en partie, ne peut pas être utilisé à des fins commerciales sans l' autorisation écrite du CECR.
4) | Le fichier original est disponible sur la page Internet du CECR, au www.chus.qc.ca/cecr.
5) | Pour de plus amples informations, veuillez contacter le CECR aux coordonnées indiquées.
Travailler ensemble dans un même but
Réseau
MSSS
CECR
Réduire les doses aux patients sans affecter la qualité diagnostique des images

## Instructions
Contrôles de qualité TDM - Volet physicien et ingénieur Explications et instructions
Ce fichier a été développé afin de simplifier la collecte des données et la production du rapport à remettre à l'administration de l'établissement, dans le cadre des contrôles de qualité Volet physicien et ingénieur, spécifiés dans le Module de contrôle de qualité et de radioprotection en tomodensitométrie du Guide québécois de contrôle de qualité et de radioprotection en imagerie médicale. Le fichier est organisé comme suit :
Onglet « Rapport » : | Rapport imprimable, généré automatiquement à partir des données collectées, des observations et analyses effectuées ainsi que des recommandations inscrites dans les différents onglets associés aux tests de contrôle de qualité recommandés par le Module. IMPORTANT: Il est de la responsabilité du professionnel ayant réalisé ces tests et analysé les résultats de :  Réviser les données transférées automatiquement dans cet onglet et de s'assurer de leur validité et exactitude;  Ajouter toute autre information pertinente au rapport;  Rédiger son analyse générale des données recueillies et sa conclusion finale (à la seconde page du rapport);  Signer le rapport (à la seconde page du rapport);  Joindre un plan de blindage de la salle de TDM et de ses environs (à l'échelle, complet et à jour) en annexe du rapport remis à l'établissement;  Joindre en annexe tout autre document jugé pertinent;  Informer rapidement l'établissement de toute situation dont il a connaissance, pouvant potentiellement mettre en jeu la sécurité des travailleurs, des membres du public ou des patients ou encore, nuire à la bonne marche des examens cliniques;  Remettre à l'établissement un rapport complet et signé, dans les meilleurs délais.
Onglet « Identification » : | Y inscrire toutes les informations générales pertinentes et requises pour l'évaluation de l'installation TDM et d'un échantillon de moniteurs diagnostiques ainsi que pour la production du rapport de contrôle de qualité. IMPORTANT : Assurez-vous d'y inscrire les informations sur l'installation TDM évaluée ainsi que sur les stations de lecture diagnostiques évaluées, avant de compléter les autres onglets. Certaines informations seront transférées automatiquement.
Onglets 3.1 à 3.8 : | Chacun de ces onglets est numéroté de façon à correspondre à un test de la section 3 du Module. Les premières lignes de chacun de ces onglets résument l'objectif du test, la fréquence minimale à laquelle il doit être réalisé, le matériel requis ainsi que les critères de conformité provenant du Module. De plus, s'il y a lieu, on y ajoute des précisions supplémentaires. À la suite de l'enregistrement des données collectées pour chacun des tests, une analyse automatisée de conformité aux critères du Module a lieu. IMPORTANT:   Les tests 3.2 (blindage actuel et planifié), 3.6 (CTDIvol adulte et pédiatrique) et 3.8 (performances du TDM, protocole Thorax et protocole Tête) sont scindés en plusieurs onglets chacun afin d'en alléger le contenu. Chaque onglet doit être complété lorsque pertinent.   Il demeure de la responsabilité du professionnel qui effectue l'évaluation de noter toute observation supplémentaire pertinente, d'effectuer son analyse des résultats et d'émettre ses recommandations, en fonction de la situation.
Onglets « 3.9 Station de lecture »: | Évaluer les performances des stations de lecture utilisées en tomodensitométrie, sur la base d'un échantillon représentatif correspondant à 1 vérification de station de lecture pour 5 stations utilisées.
| Tests | Mires | Critères de conformité
| 1 : Vérification des conditions de lecture | Aucune mire n'est requise pour ce test. | ▪ Les écrans sont propres et exempts de taches.
▪ Le rhéostat est fonctionnel et permet d'ajuster l'éclairage de la pièce adéquatement.
▪ Au poste de lecture, la luminance doit être inférieure à 10 lux, en condition de lecture.
▪ Si la pièce comporte des fenêtres, celles-ci doivent pouvoir être opacifiées facilement et suffisamment pour respecter les conditions de lecture.
| 2 : Évaluation sommaire | TG18-QC | ◊ Distorsion géométrique (quadrants au centre) :
▪ Aucune distorsion géométrique ne doit être visible.
▪ Le motif utilisé pour évaluer la distorsion géométrique doit apparaître centré dans l'écran.
▪ Les lignes de contour du carré central et des différents quadrants du motif utilisé pour évaluer la distorsion géométrique doivent être droites, visibles et à l'échelle; elles représentent les carrés.
▪ La déviation spatiale maximale (Ds) ne doit pas excéder 2 %.
◊ Diaphonie (zone 1) :
▪ La section horizontale située au milieu du haut de la mire doit avoir l'apparence attendue, aucune distorsion ne doit apparaître.
◊ Résolution (zone centrale et zones 2) :
▪ Tous les motifs Cx doivent être visibles.
▪ Tous les motifs de paires de lignes doivent être droits, parallèles et visibles.
◊ Artéfacts de signaux vidéo (zone 3) :
▪ Les grandes barres noires et blanches en haut au centre de la mire doivent être uniformes et avoir l'apparence attendue.
◊ Réponse en luminance (zone 4) :
▪ Tous les coins de faible contraste des 16 carreaux doivent être visibles.
◊ Profondeur de bits et artéfacts de contour (zones 5) :
▪ Le dégradé des 2 rampes de luminance doit être uniforme et avoir l'apparence attendue. Aucune ligne de contour ne doit être visible.
◊ Détectabilité à faible contraste (zone 6) :
▪ Les 3 expressions "QUALITY CONTROL" et les 2 cubes situés au-dessus doivent être visibles.
| 3 : Évaluation visuelle du transfert de contraste | TG18-CT | ▪ Tous les demi-cercles de contraste doivent être visibles.
▪ Un minimum de 56 coins de faible contraste doivent être visibles.
▪ Il est à noter que si, à l'exception du carré le plus noir et le carré le plus blanc, tous les coins de faible contraste des autres carrés sont visibles, alors un minimum de 56 coins sont visibles et la condition est respectée.
| 4 : Évaluation visuelle de l'uniformité | TG18-UN10 et TG18-UN80 | ▪ Chaque mire doit être complètement uniforme.
▪ Aucune non-uniformité ponctuelle de taille supérieure à 1 cm ne doit être observée sur chacune des mires.
| 5. Évaluation quantitative de l'uniformité | TG18-UNL10 et TG18-UNL80 | ▪ Pour chaque mire, la mesure de luminance de chaque zone ( Lsg, Lsd, Lc, Lig et Lid) ne doit pas s'écarter de plus de 15 % par rapport à la moyenne des mesures de luminance de toutes les zones (luminance d'une zone = luminance moyenne ± 15 %).
▪ L'écart entre la luminance au centre (Lc) et la luminance dans chacun des coins (Lsg, Lsd, Lig et Lid) doit être inférieur à 15 % de Lc.
▪ La déviation maximale entre les mesures de luminance des 5 zones doit être inférieure à 30 %.
| 6 : Évaluation de la fonction d'affichage des niveaux de gris | TG18-LN12 : groupe de 18 mires identifiées TG18-LN01 à TG18-LN18 | ▪ La déviation absolue entre les contrastes mesurés et les contrastes attendus (DICOM GSDF) doit être inférieure ou égale à 10 %.
▪ Le rapport entre la luminance maximale et minimale doit être supérieur à 250.
▪ La luminance maximale de chaque moniteur doit être supérieure à 170 cd/cm2.
▪ L'écart de luminance entre les moniteurs droit et gauche doit être inférieur ou égal à 10 %.
N'hésitez pas à contacter le CECR pour toute question concernant ce fichier au 1 877 839-1217 ou au cecr.chus@ssss.gouv.qc.ca.
Il est à noter que si, à l'exception du carré le plus noir et le carré le plus blanc, tous les coins de faible contraste des autres carrés sont visibles, alors un minimum de 56 coins sont visibles et la condition est respectée.

## Rapport
VÉRIFICATION ANNUELLE DE L'INSTALLATION DE TOMODENSITOMÉTRIE
Manufacturier
Modèle
Numéro de série
Date de mise en service
Nom de l'établissement
Adresse de l'établissement
Pavillon / département
Salle
ET DES STATIONS DIAGNOSTIQUES
[14 empty] | Station 1 | [5 empty] | Station 2 | [6 empty] | Station 3 | [6 empty] | Station 4 | [6 empty] | Station 5
Local
Manufacturier
Type
Modèle
Date de fabrication
Moniteur gauche - numéro de série
Moniteur droit - numéro de série
Date de mise en service
Évaluées le
Par ,
Pour plus de précisions concernant ce rapport, veuillez contacter .
Courriel : Téléphone :
, , n/s , évalué le
Analyse générale et recommandations
Veuillez remplir manuellement les tableaux suivants de 1 à 9
1- Information
Conformité
Anomalies observées
Observations et analyse
Recommandations
2- Analyse de blindage
Conformité
Anomalies observées
Observations et analyse
Recommandations
3- Ouverture du collimateur
Conformité
Anomalies observées
Observations et analyse
Recommandations
4- Performances du tube radiogène
Conformité
Anomalies observées
Observations et analyse
Recommandations
5- Mesure de l'exposition - Image de localisation
Conformité
Anomalies observées
Observations et analyse
Recommandations
6- Précision de l'indice de dose tomodensitométrique volumique (CTDIvol)
Conformité
Anomalies observées
Observations et analyse
Recommandations
7- Précision des mouvements de la table d'examen et des repères lumineux
Conformité
Anomalies observées
Observations et analyse
Recommandations
8- Performances du TDM
Conformité
Anomalies observées
Observations et analyse
Recommandations
9- Performance des stations de lecture de tomodensitométrie
Conformité
Anomalies observées
Observations et analyse
Recommandations
Note 1 : À moins d'avis contraire, la réalisation des différentes vérifications présentées dans ce rapport ainsi que les critères de conformité utilisés sont basés sur le Module de contrôle de qualité et de radioprotection en tomodensitométrie du Guide québécois de contrôle de qualité et de radioprotection en imagerie médicale, accessible sur la page Internet du CECR, au www.chus.qc.ca/cecr.
Note 2 : Le plan de blindage se trouve en annexe du rapport.
|  |  | Signature | [27 empty] | Date
Table des matières
Page
| Instruments de mesure et fantômes utilisés pour effectuer les contrôles de qualité | [42 empty] | 5
| 1- Information | [42 empty] | 7
| 2- Analyse de blindage | [42 empty] | 7
| 3- Ouverture du collimateur | [42 empty] | 9
| 4- Performances du tube radiogène | [42 empty] | 10
| 5- Mesure de l'exposition - Image de localisation | [42 empty] | 13
| 6- Précision de l'indice de dose tomodensitométrique volumique (CTDIvol) | [42 empty] | 14
| 7- Précision des mouvements de la table d'examen et des repères lumineux | [42 empty] | 15
| 8- Performances du TDM | [42 empty] | 16
| 9- Performance des stations de lecture de tomodensitométrie | [42 empty] | 27
Instruments de mesure et fantômes utilisés pour effectuer les contrôles de qualité
Type d'équipement | [15 empty] | Marque | [7 empty] | Modèle | [11 empty] | Date de calibration
Multimètre
Détecteur pour faible dose
Détecteur de mesure du CTDI
Films GafChromic
Fantôme CTDI de corps
Fantôme CTDI de tête
Fantôme CATPHAN
Logiciel d'analyse des images CATPHAN
Précisions supplémentaires
Résultats détaillés des tests effectués
1- Information
Conformité
Anomalies observées
Observations et analyse
Recommandations
2- Analyse de blindage
Méthodologie
Méthode utilisée
Précisions
2.1 Blindage actuel
Validation des informations disponibles
[22 empty] | Value | [6 empty] | Précisions
Plan à l'échelle, complet et à jour, de la salle de TDM et de ses environs
Référence du plan de blindage
Date de réalisation du plan de blindage
Date de la dernière analyse du blindage
Spécifications techniques du TDM
Validation du plan de blindage fourni, en fonction de l'aménagement actuel | [21 empty] | Disponibilité (O/N) | [11 empty] | Précisions
[22 empty] | Concordance (O/N) | [6 empty] | Précisions
Dimensions, organisation et utilisation de la salle de TDM et des zones environnantes
Position et orientation du statif
Position des barrières radiologiques
Composition des barrières radiologiques
Organisation, fonction et occupation des zones adjacentes
Autres informations spécifiées au plan
Validation du blindage fournie en des pratiques actuelles, ainsi qu'en fonction des normes et législations en vigueur | [21 empty] | Disponibilité (O/N) | [11 empty] | Précisions
[22 empty] | Concordance (O/N) | [6 empty] | Précisions
Charges de travail utilisées dans le calcul du blindage
Distances d'intérêt utilisées dans le calcul de blindage
Coefficients d'occupation utilisés
Qualification des zones environnantes (i.e. contrôlées et non contrôlées)
Limites d'exposition | [6 empty] | A) Limites d'exposition recommandées par le CECR
B) Limites d'exposition fixées par l'établissement
C) Lois et règlements en vigueur
D) Normes internationales reconnues
E) Principe ALARA
Autres informations utilisées dans l'analyse
Conclusion et recommandations | [21 empty] | Disponibilité (O/N) | [11 empty] | Précisions
Observations et analyse
Conclusion
Recommandations
2.2 Analyse du blindage pour des modifications planifiées
Modifications planifiées d'utilisation | [21 empty] | Disponibilité (O/N) | [11 empty] | Précisions
Modifications | [24 empty] | Date prévue pour effectuer la modification
Observations et analyse
Conclusion
Recommandations
3- Ouverture du collimateur
Configuration des détecteurs | [10 empty] | Ouverture | [9 empty] | Différence (mm) | [5 empty] | Écart relatif entre la valeur théorique et celle mesurée (%) | [7 empty] | Critère de conformité (%) | [6 empty] | Conformité
Nombre de détecteurs |  |  |  |  | Dimension nominale (mm) | [5 empty] | Théorique (mm) | [5 empty] | Mesurée (mm)
Observations et analyse
Recommandations
4- Performances du tube radiogène
Méthodologie
Mode de fonctionnement | [9 empty] | Tube | [7 empty] | Nombre de filtres physiques disponibles | [17 empty] | Mesuré à
Précisions
4.1 Filtre physique 1 :
Exactitude des tensions utilisées cliniquement
Tension sélectionnée (kVp)
Courant sélectionné (mA)
Temps d'exposition sélectionné (s)
Moyenne des tensions mesurées en 4 reprises (kVp)
Écart relatif entre la moyenne des tensions mesurées et la tension sélectionnée
Conformité (écart relatif ≤ 8 %)
Reproductibilité du débit d'exposition (ou de kerma dans l'air)
Coefficients de reproductibilité (4 reprises de mesure)
Conformité (coefficients de reproductibilité ≤ 0,05)
Qualité du faisceau (couche de demi-atténuation : CDA)
Épaisseur minimale requise de la CDA (mm d'aluminium)
CDA mesurée (mm d'aluminium)
Conformité de la CDA
Observations et analyse | [8 empty] | observation et analyse
Recommandations | [8 empty] | recommandation
Linéarité des paramètres de charge
Tension sélectionnée (kVp)
mAs sélectionné
Débit d'exposition (mR/mAs) ou débit de dose (mGy/mAs)
Coefficient de linéarité
Conformité (coefficient de linéarité ≤ 0,1)
Observations et analyse
Recommandations
4.2 Filtre physique 2 :
Exactitude des tensions utilisées cliniquement
Tension sélectionnée (kVp)
Courant sélectionné (mA)
Temps d'exposition sélectionné (s)
Moyenne des tensions mesurées en 4 reprises (kVp)
Écart relatif entre la moyenne des tensions mesurées et la tension sélectionnée
Conformité (écart relatif ≤ 8 %)
Reproductibilité du débit d'exposition (ou de kerma dans l'air)
Coefficients de reproductibilité (4 reprises de mesure)
Conformité (coefficients de reproductibilité ≤ 0,05)
Qualité du faisceau (couche de demi-atténuation : CDA)
Épaisseur minimale requise de la CDA (mm d'aluminium)
CDA mesurée (mm d'aluminium)
Conformité de la CDA
Observations et analyse
Recommandations
Linéarité des paramètres de charge
Tension sélectionnée (kVp)
mAs sélectionné
Débit d'exposition (mR/mAs) ou débit de dose (mGy/mAs)
Coefficient de linéarité
Conformité (coefficient de linéarité ≤ 0,1)
Observations et analyse
Recommandations
4.3 Filtre physique 3
Exactitude des tensions utilisées cliniquement
Tension sélectionnée (kVp)
Courant sélectionné (mA)
Temps d'exposition sélectionné (s)
Moyenne des tensions mesurées en 4 reprises (kVp)
Écart relatif entre la moyenne des tensions mesurées et la tension sélectionnée (%)
Conformité (écart relatif ≤ 8 %)
Reproductibilité du débit d'exposition (ou de kerma dans l'air)
Coefficients de reproductibilité (4 reprises de mesure)
Conformité (coefficient de reproductibilité ≤ 0,05)
Qualité du faisceau (couche de demi-atténuation : CDA)
Épaisseur minimale requise de la CDA (mm d'aluminium)
CDA mesurée (mm d'aluminium)
Conformité de la CDA
Observations et analyse
Recommandations
Linéarité des paramètres de charge
Tension sélectionnée (kVp)
mAs sélectionné
Débit d'exposition (mR/mAs) ou débit de dose (mGy/mAs)
Coefficient de linéarité
Conformité (coefficient de linéarité ≤ 0,1)
Observations et analyse
Recommandations
5- Mesure de l'exposition - Image de localisation
Protocole | [6 empty] | Mesure de l'exposition au centre de l'image de localisation
[7 empty] | Position du tube |  |  |  | kVp |  |  |  |  | mAs |  |  |  | Exposition ou Kerma (mR ou mGy) | [9 empty] | Écart relatif (ER) entre la mesure et la référence (%) | [8 empty] | Conformité (ER ≤ 20 %)
[20 empty] | Mesurée |  |  |  |  | Référence
Thorax standard adulte
Tête standard adulte
Tête pédiatrique standard
Thorax pédiatrique standard
Précision sur la méthodologie
Observations et analyse
Recommandations
6- Précision de l'indice de dose tomodensitométrique volumique (CTDIvol)
6.1 Protocoles
Paramètres des protocoles | [12 empty] | Protocoles adultes | [16 empty] | Protocoles pédiatriques
[13 empty] | Thorax standard | [7 empty] | Tête standard | [8 empty] | Thorax standard | [8 empty] | Tête standard
Mode d'acquisition
Configuration des détecteurs
Filtres physiques (SFOV)
Foyer
kVp
Temps de rotation (s)
Pitch
Modulation en fonction (O/N)
Charge |  |  | Paramètre 1
Paramètre 2
Paramètre 3
Autres
Autres précisions sur les protocoles
6.2 Mesures et analyse
[13 empty] | Protocoles adultes | [16 empty] | Protocoles pédiatriques
[13 empty] | Thorax standard | [7 empty] | Tête standard | [8 empty] | Thorax standard | [8 empty] | Tête standard
CTDIvol mesurée (mGy)
CTDIvol affichée (mGy)
Écart relatif (%)
Conformité (écart relatif≤20%)
Observations et analyse
Recommandations
7- Précision des mouvements de la table d'examen et des repères lumineux
7.1 Test de la précision du mouvement de la table
Méthodologie utilisée
Matériel utilisé
Précisions
Mesures
[10 empty] | Table entrante | [27 empty] | Table sortante
Position attendue (mm) | [27 empty] | 500 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 1000
Position affichée sur le statif (mm)
Écart absolu (mm)
Conformité (écart ≤ 2 mm)
Observations et analyse
Recommandations
7.2 Test de la précision des repères lumineux
Méthodologie utilisée
Protocole haute résolution utilisé | [7 empty] | Mode d'acquisition | [8 empty] | Configuration des détecteurs | [9 empty] | Épaisseur de reconstruction | [10 empty] | Incrément
Précisions
[8 empty] | P.Image (mm) | [8 empty] | P.Table (mm) | [9 empty] | Écart (mm) | [10 empty] | Conformité (écart ≤ 1 mm)
Mesures
Observations et analyse
Recommandations
8- Performances du TDM
8.1 Méthodologie et protocoles d'examens
Méthodologie utilisée
[6 empty] | Fantôme | [9 empty] | Logiciel de traitement et d'analyse | [14 empty] | Logiciel d'analyse automatique (s'il y a lieu)
Matériel utilisé
Précisions
Protocoles Thorax adultes utilisés
Paramètres d'acquisition
|  |  |  | Mode |  |  |  | Configuration des détecteurs |  |  |  | Filtre physique (SFOV) |  |  |  |  | Foyer |  |  | kVp |  |  | Temps de rotation (s) |  |  |  | Pitch |  |  | Modulation (Oui/Non) |  |  |  |  | Paramètres de charge
Thorax | [34 empty] | (valeur) |  |  |  | (valeur) |  |  |  |  | (valeur)
Paramètres de reconstruction
|  |  |  | Coupe (mm) |  |  |  | Incrément (mm) |  |  |  | DFOV |  |  |  |  | Algorithme de reconstruction | [5 empty] | Filtre haute résolution | [8 empty] | Filtre standard | [7 empty] | Filtre mou
Thorax
Précisions
Protocoles Tête adultes utilisés
Paramètres d'acquisition
|  |  |  | Mode |  |  |  | Configuration des détecteurs |  |  |  | Filtre physique (SFOV) |  |  |  |  | Foyer |  |  | kVp |  |  | Temps de rotation (s) |  |  |  | Pitch |  |  | Modulation (Oui/Non) |  |  |  |  | Paramètres de charge
Thorax | [34 empty] | (valeur) |  |  |  | (valeur) |  |  |  |  | (valeur)
Paramètres de reconstruction
|  |  |  | Coupe (mm) |  |  |  | Incrément (mm) |  |  |  | DFOV |  |  |  |  | Algorithme de reconstruction | [5 empty] | Filtre haute résolution | [8 empty] | Filtre standard | [7 empty] | Filtre mou
Thorax
Précisions
8.2 Étalonnage et linéarité des nombres CT (module CTP 404)
Protocole thorax standard adulte
Matériaux |  |  |  |  | Eau |  |  |  | Teflon |  | Air |  |  |  | LDPE |  |  |  | Delrin |  |  | Acrylique |  |  |  |  | Polystyrène | [6 empty] | PMP |  |  |  | Coefficient de corrélation R
Filtre haute résolution
Nombres CT moyens mesurés
Filtre standard
Nombres CT moyens mesurés
Filtre mou
Nombres CT moyens mesurés
Critères de conformité |  |  |  |  | Coefficient R (≥ 0,99) |  |  |  |  | # CT de l'air (0 ± 4 UH) |  |  |  |  | # CT de l'eau (1000 ± 4 UH) | [5 empty] | Respect des STD du manufacturier | [8 empty] | Similarité avec les valeurs de base établies | [8 empty] | Similarité avec valeurs du CQ précédent
Filtre haute résolution
Filtre standard
Filtre mou
Observations et analyse
Recommandations
Protocole tête standard adulte
Matériaux |  |  |  |  | Eau |  |  |  | Teflon |  | Air |  |  |  | LDPE |  |  |  | Delrin |  |  | Acrylique |  |  |  |  | Polystyrène | [6 empty] | PMP |  |  |  | Coefficient de correlation R
Filtre haute résolution
Nombres CT moyens mesurés
Filtre standard
Nombres CT moyens mesurés
Filtre mou
Nombres CT moyens mesurés
Critères de conformité |  |  |  |  | Coefficient R (≥ 0,99) |  |  |  |  | # CT de l'air (0 ± 4 UH) |  |  |  |  | # CT de l'eau (1000 ± 4 UH) | [5 empty] | Respect des STD du manufacturier | [8 empty] | Similarité avec les valeurs de base établies | [8 empty] | Similarité avec valeurs du CQ précédent
Filtre haute résolution
Filtre standard
Filtre mou
Observations et analyse
Recommandations
8.3 Précision de l'épaisseur de coupe (module CTP 591)
Protocole thorax standard adulte
[17 empty] | Filtre haute résolution | [9 empty] | Filtre standard | [10 empty] | Filtre mou
Nom du filtre
Épaisseur de coupe programmée (mm)
Épaisseur de coupe mesurée (mm)
Écart absolu (mm)
Écart relatif
Critère de conformité | [16 empty] | Écart absolu ≤ 1 mm | [9 empty] | Écart absolu ≤ 0,5 mm | [10 empty] | Écart relatif ≤ 50 %
Conformité
Observations et analyse
Recommandations
Protocole tête standard adulte
[17 empty] | Filtre haute résolution | [9 empty] | Filtre standard | [10 empty] | Filtre mou
Nom du filtre
Épaisseur de coupe programmée (mm)
Épaisseur de coupe mesurée (mm)
Écart absolu (mm)
Écart relatif
Critère de conformité | [16 empty] | Écart absolu ≤ 1 mm | [9 empty] | Écart absolu ≤ 0,5 mm | [10 empty] | Écart relatif ≤ 50 %
Conformité
Observations et analyse
Recommandations
8.4 Résolution spatiale (module CTP 591)
Protocole thorax standard adulte
Analyse de la courbe FTM
[14 empty] | Filtre haute résolution | [10 empty] | Filtre standard | [11 empty] | Filtre mou
Nom du filtre
FTM | [13 empty] | 50% |  |  |  | 10% |  |  | 2% |  |  |  | 50% |  |  |  | 10% |  |  |  | 2% |  |  |  | 50% |  |  |  | 10% |  |  |  | 2%
Valeur mesurée (pl/cm)
Valeurs de base établies (VBÉ)
Écart absolu à la VBÉ
15 % de la VBÉ (pl/cm)
Conformité (Oui/Non)
Analyse visuelle
Nombre de paires de lignes par cm visibles
Conformité (≥ 5 pl/cm pour le filtre standard et ≥ 6 pour le filtre haute résolution)
Observations et analyse
Recommandations
Protocole tête standard adulte
Analyse de la courbe FTM
[14 empty] | Filtre haute résolution | [10 empty] | Filtre standard | [11 empty] | Filtre mou
Nom du filtre
FTM | [13 empty] | 50% |  |  |  | 10% |  |  | 2% |  |  |  | 50% |  |  |  | 10% |  |  |  | 2% |  |  |  | 50% |  |  |  | 10% |  |  |  | 2%
Valeur mesurée (pl/cm)
VBÉ
Écart absolu à la VBÉ
15 % de la VBÉ (pl/cm)
Conformité (Oui/Non)
Analyse visuelle
Nombre de paires de lignes par cm visibles
Conformité (≥ 5 pl/cm pour le filtre standard et ≥ 6 pour le filtre haute résolution)
Observations et analyse
Recommandations
8.5 Détectabilité à faible contraste (module CTP 515)
a) Visibilité des structures
Protocole thorax standard adulte
[6 empty] | Filtre haute résolution | [12 empty] | Filtre standard | [13 empty] | Filtre mou
Nom du filtre
Évaluation visuelle
Structures | [5 empty] | # cercles perçus | [5 empty] | VBÉ | [6 empty] | # cercles perçus | [6 empty] | VBÉ | [6 empty] | # cercles perçus | [7 empty] | VBÉ
0.3%
0.5%
1%
3 mm
5 mm
7 mm
Évaluation par logiciel automatique (s'il y a lieu)
Cercles (mm) | [5 empty] | Contraste détecté (%) | [5 empty] | VBÉ (%) | [6 empty] | Contraste détecté (%) | [6 empty] | VBÉ (%) | [6 empty] | Contraste détecté (%) | [7 empty] | VBÉ (%)
3
6
9
12
15
Observations et analyse
Recommandations
Protocole tête standard adulte
[6 empty] | Filtre haute résolution | [12 empty] | Filtre standard | [13 empty] | Filtre mou
Nom du filtre
Évaluation visuelle
Structures | [5 empty] | # cercles perçus | [5 empty] | VBÉ | [6 empty] | # cercles perçus | [6 empty] | VBÉ | [6 empty] | # cercles perçus | [7 empty] | VBÉ
0.3%
0.5%
1%
3 mm
5 mm
7 mm
Évaluation par logiciel automatique (s'il y a lieu)
Cercles (mm) | [5 empty] | Contraste détecté (%) | [5 empty] | VBÉ (%) | [6 empty] | Contraste détecté (%) | [6 empty] | VBÉ (%) | [6 empty] | Contraste détecté (%) | [7 empty] | VBÉ (%)
3
6
9
12
15
Observations et analyse
Recommandations
b) Rapport signal bruit (RSB)
Calcul du RSB pour les 3 cercles extérieurs de 15 mm de diamètre
Protocole thorax standard adulte
[13 empty] | Filtre haute résolution | [10 empty] | Filtre standard | [11 empty] | Filtre mou
Nom du filtre
Contraste des structures | [12 empty] | 0.3% |  |  |  | 0.5% |  |  | 1% |  |  |  | 0.3% |  |  |  | 0.5% |  |  |  | 1% |  |  |  | 0.3% |  |  |  | 0.5% |  |  |  | 1%
RSB mesuré
VBÉ
Écart relatif du RSB mesuré p/r à la VBÉ (%)
Conformité (écart relatif≤ 15 %) (Oui/Non)
Observations et analyse
Recommandations
Calcul du RSB pour les 3 cercles extérieurs de 15 mm de diamètre
Protocole tête standard adulte
[13 empty] | Filtre haute résolution | [10 empty] | Filtre standard | [11 empty] | Filtre mou
Nom du filtre
Contraste des structures | [12 empty] | 0.3% |  |  |  | 0.5% |  |  | 1% |  |  |  | 0.3% |  |  |  | 0.5% |  |  |  | 1% |  |  |  | 0.3% |  |  |  | 0.5% |  |  |  | 1%
RSB mesuré
VBÉ
Écart relatif du RSB mesuré p/r à la VBÉ
Conformité (écart relatif≤ 15 %) (Oui/Non)
Observations et analyse
Recommandations
8.6 Bruit, nombre CT moyen et uniformité (module CTP 486)
Protocole | [8 empty] | Thorax standard adulte | [17 empty] | Tête standard adulte
Position (degré) | [8 empty] | O |  | 90 |  |  |  | 180 |  |  |  | 270 |  |  | Centre |  |  |  |  | O |  |  |  | 90 |  |  |  | 180 |  |  |  | 270 |  |  |  | Centre
Filtre haute résolution
Nombre CT moyen
Déviation standard (bruit)
Bruit moyen mesuré
VBÉ du bruit
Bruit mesuré lors du CQ précédent
Écart relatif du bruit p/r aux VBÉ
Écart du nombre CT p/r au centre
Conformité des valeurs des nombres CT (5 ≤ #CT ≤ 18 UH) (Oui/Non)
Conformité de l'uniformité (écart du nombre CT p/r au centre < 5 UH)
Conformité de la variation du bruit (Écart relatif p/r aux VBÉ ≤ 15 %)
Similarité du bruit moyen mesuré p/r aux mesures du CQ précédent
Protocole | [8 empty] | Thorax standard adulte | [17 empty] | Tête standard adulte
Position (degré) | [8 empty] | O |  | 90 |  |  |  | 180 |  |  |  | 270 |  |  | Centre |  |  |  |  | O |  |  |  | 90 |  |  |  | 180 |  |  |  | 270 |  |  |  | Centre
Filtre standard
Nombre CT moyen
Déviation standard (bruit)
Bruit moyen mesuré
VBÉ du bruit
Bruit mesuré lors du CQ précédent
Écart relatif du bruit p/r aux VBÉ
Écart du nombre CT p/r au centre
Conformité des valeurs des nombres CT (5 ≤ #CT ≤ 18 UH) (Oui/Non)
Conformité de l'uniformité (écart du nombre CT p/r au centre < 5 UH)
Conformité de la variation du bruit (Écart relatif p/r aux VBÉ ≤ 15 %)
Similarité du bruit moyen mesuré p/r aux mesures du CQ précédent
Protocole | [8 empty] | Thorax standard adulte | [17 empty] | Tête standard adulte
Position (degré) | [8 empty] | O |  | 90 |  |  |  | 180 |  |  |  | 270 |  |  | Centre |  |  |  |  | O |  |  |  | 90 |  |  |  | 180 |  |  |  | 270 |  |  |  | Centre
Filtre mou
Nombre CT moyen
Déviation standard (bruit)
Bruit moyen mesuré
VBÉ du bruit
Bruit mesuré lors du CQ précédent
Écart relatif du bruit p/r aux VBÉ
Écart du nombre CT p/r au centre
Conformité des valeurs des nombres CT (5 ≤ #CT ≤ 18 UH) (Oui/Non)
Conformité de l'uniformité (écart du nombre CT p/r au centre < 5 UH)
Conformité de la variation du bruit (Écart relatif p/r aux VBÉ ≤ 15 %)
Similarité du bruit moyen mesuré p/r aux mesures du CQ précédent
Observations et analyse
Recommandations
9- Performance des stations de lecture de tomodensitométrie
Identification des stations évaluées
|  |  |  | Local |  |  |  | Manufacturier |  |  |  |  | Type |  |  |  |  | Modèle |  |  |  |  | Date de fabrication | [6 empty] | Numéro de série
[30 empty] | Moniteur gauche | [8 empty] | Moniteur droit
Station 1
Station 2
Station 3
Station 4
Station 5
9.1 Station 1
Conditions de lecture
[9 empty] | Pièce | [10 empty] | Moniteur guache | [13 empty] | Moniteur droit
Anomalie 1
Anomalie 2
Anomalie 3
Conformité
Observations et analyse
Recommandations
Évaluation visuelle qualitative (Mire TG18-QC)
[11 empty] | Moniteur gauche | [18 empty] | Moniteur droit
Distorsion géométrique
Réponse en luminance
Résolution
Détectabilité à faible contraste
Profondeur de bits et artéfacts de contour
Artéfacts de signaux vidéo
Diaphonie
Conformité
Observations et analyse
Recommandations
Évaluation visuelle du transfert de contraste (Mire TG18-CT)
[18 empty] | Moniteur gauche | [14 empty] | Moniteur droit
Visibilité des demi-cercles de contraste (tous)
Nombre des coins de faible contraste visibles (conformité : < 56)
Conformité
Observations et analyse
Recommandations
Évaluation visuelle de l'uniformité
[10 empty] | (Mire TG18-UN10) | [17 empty] | (Mire TG18-UN80) | [9 empty] | Moniteur droit
[10 empty] | Moniteur gauche | [8 empty] | Moniteur droit | [8 empty] | Moniteur gauche | [9 empty] | Moniteur droit
Uniformité générale
Absence de non-uniformités ponctuelles > 1 cm
Conformité
Observations et analyse
Recommandations
Évaluation quantitative de l'uniformité
[10 empty] | (Mire TG18-UNL10) | [17 empty] | (Mire TG18-UNL80) | [9 empty] | Moniteur droit
[10 empty] | Moniteur gauche | [8 empty] | Moniteur droit | [8 empty] | Moniteur gauche | [9 empty] | Moniteur droit
Variation maximale des luminances p/r à la luminance moyenne
Conformité (variance maximale ≤ 15%)
Écart maximale des luminances p/r à la luminance du centre
Conformité (écart maximale ≤ 15%)
Déviation de luminance
Conformité (Déviation de luminance ≤ 30%)
Observations et analyse
Recommandations
Évaluation de la réponse de l'échelle des gris des moniteurs (Mire TG18-LN12)
[18 empty] | Moniteur gauche | [14 empty] | Moniteur droit
Déviation maximale entre les contrastes observés et attendus
Conformié (déviation maximale≤ 10%)
Rapport de luminance
Conformié (rapport de luminance > 250 )
Luminance maximale
Conformié (Luminance maximale ≥170 cd/m2 )
Écart de luminance entre les moniteurs droit et gauche
Conformié (écart de luminanace ≤ 10 % )
Observations et analyse
Recommandations
9.2 Station 2
Conditions de lecture
[9 empty] | Pièce | [10 empty] | Moniteur guache | [13 empty] | Moniteur droit
Anomalie 1
Anomalie 2
Anomalie 3
Conformité
Observations et analyse
Recommandations
Évaluation visuelle qualitative (Mire TG18-QC)
[11 empty] | Moniteur gauche | [18 empty] | Moniteur droit
Distorsion géométrique
Réponse en luminance
Résolution
Détectabilité à faible contraste
Profondeur de bits et artéfacts de contour
Artéfacts de signaux vidéo
Diaphonie
Conformité
Observations et analyse
Recommandations
Évaluation visuelle du transfert de contraste (Mire TG18-CT)
[18 empty] | Moniteur gauche | [14 empty] | Moniteur droit
Visibilité des demi-cercles de contraste (tous)
Nombre des coins de faible contraste visibles (conformité : < 56)
Conformité
Observations et analyse
Recommandations
Évaluation visuelle de l'uniformité
[10 empty] | (Mire TG18-UN10) | [17 empty] | (Mire TG18-UN80) | [9 empty] | Moniteur droit
[10 empty] | Moniteur gauche | [8 empty] | Moniteur droit | [8 empty] | Moniteur gauche | [9 empty] | Moniteur droit
Uniformité générale
Absence de non-uniformités ponctuelles > 1 cm
Conformité
Observations et analyse
Recommandations
Évaluation quantitative de l'uniformité
[10 empty] | (Mire TG18-UNL10) | [17 empty] | (Mire TG18-UNL80) | [9 empty] | Moniteur droit
[10 empty] | Moniteur gauche | [8 empty] | Moniteur droit | [8 empty] | Moniteur gauche | [9 empty] | Moniteur droit
Variation maximale des luminances p/r à la luminance moyenne
Conformité (variance maximale ≤ 15%)
Écart maximale des luminances p/r à la luminance du centre
Conformité (écart maximale ≤ 15%)
Déviation de luminance
Conformité (Déviation de luminance ≤ 30%)
Observations et analyse
Recommandations
Évaluation de la réponse de l'échelle des gris des moniteurs (Mire TG18-LN12)
[18 empty] | Moniteur gauche | [14 empty] | Moniteur droit
Déviation maximale entre les contrastes observés et attendus
Conformié (déviation maximale≤ 10%)
Rapport de luminance
Conformié (rapport de luminance > 250 )
Luminance maximale
Conformié (Luminance maximale ≥170 cd/m2 )
Écart de luminance entre les moniteurs droit et gauche
Conformié (écart de luminanace ≤ 10 % )
Observations et analyse
Recommandations
9.3 Station 3
Conditions de lecture
[9 empty] | Pièce | [10 empty] | Moniteur guache | [13 empty] | Moniteur droit
Anomalie 1
Anomalie 2
Anomalie 3
Conformité
Observations et analyse
Recommandations
Évaluation visuelle qualitative (Mire TG18-QC)
[11 empty] | Moniteur gauche | [18 empty] | Moniteur droit
Distorsion géométrique
Réponse en luminance
Résolution
Détectabilité à faible contraste
Profondeur de bits et artéfacts de contour
Artéfacts de signaux vidéo
Diaphonie
Conformité
Observations et analyse
Recommandations
Évaluation visuelle du transfert de contraste (Mire TG18-CT)
[18 empty] | Moniteur gauche | [14 empty] | Moniteur droit
Visibilité des demi-cercles de contraste (tous)
Nombre des coins de faible contraste visibles (conformité : < 56)
Conformité
Observations et analyse
Recommandations
Évaluation visuelle de l'uniformité
[10 empty] | (Mire TG18-UN10) | [17 empty] | (Mire TG18-UN80) | [9 empty] | Moniteur droit
[10 empty] | Moniteur gauche | [8 empty] | Moniteur droit | [8 empty] | Moniteur gauche | [9 empty] | Moniteur droit
Uniformité générale
Absence de non-uniformités ponctuelles > 1 cm
Conformité
Observations et analyse
Recommandations
Évaluation quantitative de l'uniformité
[10 empty] | (Mire TG18-UNL10) | [17 empty] | (Mire TG18-UNL80) | [9 empty] | Moniteur droit
[10 empty] | Moniteur gauche | [8 empty] | Moniteur droit | [8 empty] | Moniteur gauche | [9 empty] | Moniteur droit
Variation maximale des luminances p/r à la luminance moyenne
Conformité (variance maximale ≤ 15%)
Écart maximale des luminances p/r à la luminance du centre
Conformité (écart maximale ≤ 15%)
Déviation de luminance
Conformité (Déviation de luminance ≤ 30%)
Observations et analyse
Recommandations
Évaluation de la réponse de l'échelle des gris des moniteurs (Mire TG18-LN12)
[18 empty] | Moniteur gauche | [14 empty] | Moniteur droit
Déviation maximale entre les contrastes observés et attendus
Conformié (déviation maximale≤ 10%)
Rapport de luminance
Conformié (rapport de luminance > 250 )
Luminance maximale
Conformié (Luminance maximale ≥170 cd/m2 )
Écart de luminance entre les moniteurs droit et gauche
Conformié (écart de luminanace ≤ 10 % )
Observations et analyse
Recommandations
9.4 Station 4
Conditions de lecture
[9 empty] | Pièce | [10 empty] | Moniteur guache | [13 empty] | Moniteur droit
Anomalie 1
Anomalie 2
Anomalie 3
Conformité
Observations et analyse
Recommandations
Évaluation visuelle qualitative (Mire TG18-QC)
[11 empty] | Moniteur gauche | [18 empty] | Moniteur droit
Distorsion géométrique
Réponse en luminance
Résolution
Détectabilité à faible contraste
Profondeur de bits et artéfacts de contour
Artéfacts de signaux vidéo
Diaphonie
Conformité
Observations et analyse
Recommandations
Évaluation visuelle du transfert de contraste (Mire TG18-CT)
[18 empty] | Moniteur gauche | [14 empty] | Moniteur droit
Visibilité des demi-cercles de contraste (tous)
Nombre des coins de faible contraste visibles (conformité : < 56)
Conformité
Observations et analyse
Recommandations
Évaluation visuelle de l'uniformité
[10 empty] | (Mire TG18-UN10) | [17 empty] | (Mire TG18-UN80) | [9 empty] | Moniteur droit
[10 empty] | Moniteur gauche | [8 empty] | Moniteur droit | [8 empty] | Moniteur gauche | [9 empty] | Moniteur droit
Uniformité générale
Absence de non-uniformités ponctuelles > 1 cm
Conformité
Observations et analyse
Recommandations
Évaluation quantitative de l'uniformité
[10 empty] | (Mire TG18-UNL10) | [17 empty] | (Mire TG18-UNL80) | [9 empty] | Moniteur droit
[10 empty] | Moniteur gauche | [8 empty] | Moniteur droit | [8 empty] | Moniteur gauche | [9 empty] | Moniteur droit
Variation maximale des luminances p/r à la luminance moyenne
Conformité (variance maximale ≤ 15%)
Écart maximale des luminances p/r à la luminance du centre
Conformité (écart maximale ≤ 15%)
Déviation de luminance
Conformité (Déviation de luminance ≤ 30%)
Observations et analyse
Recommandations
Évaluation de la réponse de l'échelle des gris des moniteurs (Mire TG18-LN12)
[18 empty] | Moniteur gauche | [14 empty] | Moniteur droit
Déviation maximale entre les contrastes observés et attendus
Conformié (déviation maximale≤ 10%)
Rapport de luminance
Conformié (rapport de luminance > 250 )
Luminance maximale
Conformié (Luminance maximale ≥170 cd/m2 )
Écart de luminance entre les moniteurs droit et gauche
Conformié (écart de luminanace ≤ 10 % )
Observations et analyse
Recommandations
9.5 Station 5
Conditions de lecture
[9 empty] | Pièce | [10 empty] | Moniteur guache | [13 empty] | Moniteur droit
Anomalie 1
Anomalie 2
Anomalie 3
Conformité
Observations et analyse
Recommandations
Évaluation visuelle qualitative (Mire TG18-QC)
[11 empty] | Moniteur gauche | [18 empty] | Moniteur droit
Distorsion géométrique
Réponse en luminance
Résolution
Détectabilité à faible contraste
Profondeur de bits et artéfacts de contour
Artéfacts de signaux vidéo
Diaphonie
Conformité
Observations et analyse
Recommandations
Évaluation visuelle du transfert de contraste (Mire TG18-CT)
[18 empty] | Moniteur gauche | [14 empty] | Moniteur droit
Visibilité des demi-cercles de contraste (tous)
Nombre des coins de faible contraste visibles (conformité : < 56)
Conformité
Observations et analyse
Recommandations
Évaluation visuelle de l'uniformité
[10 empty] | (Mire TG18-UN10) | [17 empty] | (Mire TG18-UN80) | [9 empty] | Moniteur droit
[10 empty] | Moniteur gauche | [8 empty] | Moniteur droit | [8 empty] | Moniteur gauche | [9 empty] | Moniteur droit
Uniformité générale
Absence de non-uniformités ponctuelles > 1 cm
Conformité
Observations et analyse
Recommandations
Évaluation quantitative de l'uniformité
[10 empty] | (Mire TG18-UNL10) | [17 empty] | (Mire TG18-UNL80) | [9 empty] | Moniteur droit
[10 empty] | Moniteur gauche | [8 empty] | Moniteur droit | [8 empty] | Moniteur gauche | [9 empty] | Moniteur droit
Variation maximale des luminances p/r à la luminance moyenne
Conformité (variance maximale ≤ 15%)
Écart maximale des luminances p/r à la luminance du centre
Conformité (écart maximale ≤ 15%)
Déviation de luminance
Conformité (Déviation de luminance ≤ 30%)
Observations et analyse
Recommandations
Évaluation de la réponse de l'échelle des gris des moniteurs (Mire TG18-LN12)
[18 empty] | Moniteur gauche | [14 empty] | Moniteur droit
Déviation maximale entre les contrastes observés et attendus
Conformié (déviation maximale≤ 10%)
Rapport de luminance
Conformié (rapport de luminance > 250 )
Luminance maximale
Conformié (Luminance maximale ≥170 cd/m2 )
Écart de luminance entre les moniteurs droit et gauche
Conformié (écart de luminanace ≤ 10 % )
Observations et analyse
Recommandations

## Identification
Contrôles de qualité TDM - Volet physicien et ingénieur
Informations générales
Date de la collecte de données
Nom de l'établissement
Adresse de l'établissement
Philips
Installation de tomodensitométrie évaluée | [5 empty] | Toshiba
Siemens
Pavillon / département |  |  | Manufacturier |  |  | Non
Numéro de la salle |  |  | Modèle
Date de mise en service |  |  | Numéro de série
Stations de lecture diagnostiques évaluées
Nombre de stations diagnostiques utilisées pour lire les examens TDM
Nombre de stations diagnostiques à évaluer
Stations évaluées | Station 1 | Station 2 | Station 3 | Station 4 | Station 5
Local
Manufacturier
Type (Noir et Blanc, couleur)
Modèle
Date de fabrication
Moniteur gauche - numéro de série
Moniteur droit - numéro de série
Date de mise en service
Responsable du contrôle de qualité en TDM, désigné par l'établissement
Nom |  |  | Courriel
Titre professionnel |  |  | Téléphone
Département
Professionnel ayant effectué les contrôles de qualité
Nom |  |  | Courriel
Compagnie / établissement |  |  | Téléphone
Adresse
Instruments de mesure et fantômes utilisés pour effectuer les contrôles de qualité
Type d'équipement |  | Manufacturier | Modèle | Numéro de série | Date d'étalonnage
Multimètre
Détecteur pour faible dose
Détecteur pour profil de dose (CTDI)
Films GafChromic
Fantôme CTDI de corps
Fantôme CTDI de tête
Fantôme CATPHAN
Logiciel d'analyse des images CATPHAN
Équipement supplémentaire #1
Équipement supplémentaire #2
Équipement supplémentaire #3
Précisions supplémentaires

## 3.1 Information
Contrôles de qualité TDM - Volet physicien et ingénieur
Test 3.1 : Information
Objectif : S'assurer que les informations techniques et informatiques concernant le TDM et ses fonctionnalités sont à jour.
Fréquence : Annuelle
Conformité
Critères de conformité : • Les mises à jour techniques et informatiques requises pour le TDM sont installées. | Conforme
• À la suite de l'installation de nouvelles fonctionnalités sur le TDM, des travailleurs ont reçu une formation adéquate. | Non conforme
Conformité
Anomalies observées
Observations et analyse
Recommandations

## 3.2 A Analyse blindage actuel
Contrôles de qualité TDM - Volet physicien et ingénieur
Test 3.2 : A) Analyse de blindage (conditions actuelles)
Objectif : Vérifier si le blindage de la salle de tomodensitométrie respecte les normes en vigueur et s'il limite adéquatement les risques d'exposition des travailleurs et des membres du public actuellement ainsi que dans la prochaine année, si des changements sont prévus.
Fréquence : Annuelle
Oui
Matériel :  Plan à l'échelle, complet et à jour de la salle de tomodensitométrie et de ses environs  Spécifications techniques du tomodensitomètre (incluant les courbes de distribution du rayonnement à proximité du tomodensitomètre pour un protocole connu)   NCRP Report No. 147, Structural Shielding Design for Medical X-Ray Imaging Facilities
Critères de conformité : • L'exposition hebdomadaire potentielle dans les zones contrôlées et non contrôlées doit respecter le principe ALARA, les limites d'exposition fixées par l'établissement ainsi que les limites recommandées par le CECR et les normes internationales. | [10 empty] | Non
• L'installation doit respecter les critères de blindage reconnus et en vigueur. | [10 empty] | Suffisant
Insuffisant
Important : Un plan de blindage de la salle de tomodensitmétrie et ses environs (plan à l'échelle, complet et à jour) est requis et doit être joint au rapport remis à l'établissement. | [10 empty] | Méthode de calcul de blindage
CTDI-100 (tel que décrit dans le NCRP Report no147)
Notes : • Toutes les conformations utilisées cliniquement doivent être évaluées.
• Sélectionner les paramètres de base du protocole utilisé en fonction du support utilisé (film ou cassette) et conserver ces paramètres pour toutes les mesures. | [10 empty] | Oui
• Si le mode service est inaccessible sur le TDM, le test peut être réalisé en mode clinique, en sélectionnant le mode séquentiel. Toutefois, assurez-vous de n’effectuer qu’une seule rotation par test. | [10 empty] | Non
• Lorsque l’analyse complète et à jour du blindage n’est pas disponible, une évaluation appropriée du blindage et une mise à jour de la documentation pertinente est requise. | [10 empty] | Information non disponible
• Si l'établissement planifie de modifier l'utilisation de l'installation de TDM et/ou les lieux environnants dans la prochaine année, compléter aussi l'onglet suivante : 3.2 B Analyse blindage planif.
DLP (tel que décrit dans le NCRP Report no 147)
Méthode utilisée pour analyser le blindage | [10 empty] | Isodoses (tel que décrit dans le NCRP Report no 147)
Méthode utilisée | [10 empty] | Autre (précisez dans détails)
Précisions
Charge de travail et autres informations spécifiques à l'installation
|  | Tension maximale du tube radiogène (kVp) | Produit courant-temps maximal du tube radiogène (mAs) | Limites d'exposition spécifiques à l'établissement dans les zones contrôlées et les zones non-contrôlées (précisez s'il y a lieu) |  |  | Changement d'utilisation du TDM et des zones adjacentes planifié (précisez s'il y a lieu) |  |  |  | Oui
Non
|  |  |  | O/N | Précisions |  | O/N | Précisions |  |  | N/D
N/A
N/V
|  | Tête | Thorax | Abdomen-pelvis | Autre protocole (s'il y a lieu) | Autre protocole (s'il y a lieu) | Autre protocole (s'il y a lieu) | Autre protocole (s'il y a lieu) | Autre protocole (s'il y a lieu) |  | Le plan de blindage fourni est à jour, une copie est jointe en annexe du rapport.
kVp maximal | [10 empty] | Le plan de blindage fourni est incomplet, le plan amendé est joint au rapport.
mAs maximal | [10 empty] | Le plan de blindage fourni est inexact, un nouveau plan est joint au rapport.
CTDIvol typique (mGy) | [10 empty] | Aucun plan de blindage n'était disponible, un nouveau plan est joint au rapport.
DLP typique (mGy cm)
Nombre hebdomadaire d'examens
Commentaires
La révision de l’analyse de blindage disponible, effectuée sur la base des règles, normes et recommandations en vigueur ainsi que sur la base des conditions et pratiques locales existantes, permet de conclure que le blindage actuel est adéquat.
Validation des informations disponibles | [10 empty] | La révision de l’analyse de blindage disponible, effectuée sur la base des règles, normes et recommandations en vigueur ainsi que sur la base des conditions et pratiques locales existantes, ne permet pas de conclure que le blindage actuel est adéquat. Une analyse plus poussée est requise.
|  |  |  | Valeurs |  | Précisions |  |  |  |  | L’analyse de blindage disponible n’est pas à jour. Une analyse de blindage détaillée et complète est requise.
Disponibilité du plan à l'échelle, complet et à jour, de la salle de TDM et de ses environs (Oui/Non) | [10 empty] | Aucune analyse de blindage n’est disponible. Une analyse de blindage détaillée et complète est requise.
Numéro de référence du plan de blindage
Date de réalisation du plan de blindage | [10 empty] | Aucune analyse de blindage n’est disponible. Une analyse de blindage détaillée et complète est requise.
Date de la dernière analyse de blindage de la salle TDM et de ses environs
Disponibilité des spécifications techniques du TDM (Isodoses) (Oui/Non) | [10 empty] | L'analyse de blindage fournie est basée sur des paramètres qui demeurent actuels.
L'analyse de blindage fournie doit être mise à jour.
Validation de blindage fournie, en fonction de l'aménagement actuel | [10 empty] | Une nouvelle analyse détaillée du blindage est requise.
|  |  |  | Concordance (O/N) |  | Précisions |  |  |  |  | L'analyse de blindage détaillée n'était pas disponible, une analyse détaillée du blindage est requise.
Dimensions, organisation et utilisation de la salle de TDM et des zones environnantes
Position et orientation du statif | [10 empty] | Isodoses (réf. NCRP Report 147)
Position des barrières radiologiques | [10 empty] | DLP (réf. NCRP Report 147)
Composition des barrières | [10 empty] | CTDI-100 (réf. NCRP Report 147)
Organisation, fonction et occupation des zones adjacentes | [10 empty] | Autre méthode (spécifier)
Autres informations spécifiées au plan
Blindage amplement suffisant
Validation de blindage fournie en fonction des pratiques actuelles, ainsi qu'en fonction des normes et législations en vigueur | [10 empty] | Blindage juste suffisant - voir recommandations
Charge de travail utilisée dans le calcul de blindage (Note : Minimalement égales ou supérieures aux charges de travail courantes) | [10 empty] | Blindage insuffisant - voir recommandations
Distances d'intérêt utilisées dans le calcul de blindage | [10 empty] | Voir observations et analyse détaillée
Coefficients d'occupation utilisés (Note : S'il y a lieu, expliciter toute utilisation de coefficients d'occupation différents de ceux recommandés.)
Qualification des zones environnantes (i.e. contrôlées et non contrôlées)
Limites d'exposition | A)Limites d'exposition recommandées par le CECR
B) Limites d'exposition fixées par l'établissement
C) Limites d'exposition recommandées par le CECR Lois et règlements en vigueur
D) Normes internationales reconnues
E) Principe ALARA
Autres informations utilisées dans l'analyse
Observations et analyse
Conclusion
Analyse détaillée du blindage actuel, si des changements ont été notés lors de l'analyse ci-dessus | [9 empty] | Recommandations:
Identification de la zone adjacente (tel que spécifié au plan)
Type de zone
Composition de la barrière actuelle (blindage actuel)
Limites d'exposition hebdomadaires attendues (mGy/semaine)
Coefficient d'occupation (T)
Distance isocentre cible considérée d (m)
Kerma hebdomadaire sans barrière radiologique à la distance d (mGy/semaine)
Facteur de transmission B
Blindage nécessaire pour respecter les limites
Besoin supplémentaire nécesaire en blindage
Mesures de rayonnement au-delà de la barrière (s'il y a lieu)
Autres informations pertinentes
Autres informations pertinentes
Autres informations pertinentes
Recommandations

## 3.2 B Analyse blindage planif
Contrôles de qualité TDM - Volet physicien et ingénieur
Test 3.2 : B) Analyse de blindage (modifications d'utilisation du TDM et des pièces environnantes planifiées)
Objectif : Vérifier si le blindage de la salle de tomodensitométrie respectera les normes en vigueur et s'il limite adéquatement les risques d'exposition des travailleurs et des membres du public dans la prochaine année, si des changements sont prévus.
Fréquence : Annuelle
Oui
Critères de conformité : • L'exposition hebdomadaire potentielle dans les zones contrôlées et non contrôlées doit respecter le principe ALARA, les limites d'exposition fixées par l'établissement ainsi que les limites recommandées par le CECR et les normes internationales. | [6 empty] | Non
• L'installation doit respecter les critères de blindage reconnus et en vigueur. | [6 empty] | Suffisant
Insuffisant
Modifications d'utilisation planifiées | [6 empty] | DLP (telle que décrit dans le NRCP Report No 147)
Modification |  | Date prévue pour effectuer la modification |  |  |  |  | Isodoses (telel que décrit dans le NRCP Report No 147)
Autre (précisez dans détail)
Autre (précisez dans détail)
Autre (précisez dans détail)
Autre (précisez dans détail)
CTDI-100 (telle que décrit dans le NRCP Report No 147)
Charge de travail et autres informations spécifiques à l'installation en tenant compte des modifications d'utilisation planifiées
| Tension maximale du tube radiogène (kVp) | Produit courant-temps maximal du tube radiogène (mAs) | Limites d'exposition spécifiques à l'établissement (précisez s'il y a lieu) |  |  |  | OUI
NON
|  |  | O/N | Précisions |  |  | N/D
N/A
| Tête | Thorax | Abdomen-Pelvis | Autre protocole (s'il y a lieu) | Autre protocole (s'il y a lieu) |  | Le plan de blindage fourni est à jour, une copie est jointe en annexe du rapport.
kVp maximal | [6 empty] | Le plan de blindage fourni est incomplet, le plan amendé est joint au rapport.
mAs maximal | [6 empty] | Le plan de blindage fourni est inexact, un nouveau plan est joint au rapport.
CTDIvol typique (mGy) | [6 empty] | Aucun plan de blindage n'était disponible, un nouveau plan est joint au rapport.
DLP typique (mGy)
Nombre hebdomadaire d'examens
Commentaires
La révision de l’analyse de blindage disponible, effectuée sur la base des règles, normes et recommandations en vigueur ainsi que sur la base des conditions et pratiques locales existantes, permet de conclure que le blindage actuel est adéquat.
Analyse de la suffisance du blindage actuel après les changements d'utilisation | [5 empty] | Recommandations:
Référence du plan de blindage
Identification de la zone adjacente (tel que spécifié au plan)
Composition de la barrière actuelle
Type de zone
Limites d'exposition hebdomadaires attendues (mGy/semaine)
Coefficient d'occupation (T)
Distance isocentre cible considérée d (m)
Kerma hebdomadaire sans barrière radiologique à la distance d (mGy/semaine)
Facteur de transmission B
Blindage nécessaire pour respecter les limites
Besoin supplémentaire nécesaire en blindage
Mesures de rayonnement au-delà de la barrière (s'il y a lieu)
Autres informations pertinentes
Autres informations pertinentes
Autres informations pertinentes
Observations et analyse
Conclusion
Recommandations

## 3.3 Ouverture du collimateur
Contrôles de qualité TDM - Volet physicien et ingénieur
Test 3.3 : Ouverture du collimateur
Objectif : Vérifier la largeur réelle de l'ouverture du collimateur pour toutes les conformations de détecteurs utilisées cliniquement.
Fréquence : Annuelle
Matériel requis :  Film (Ready Pack, Polaroid, GafChromic, etc.) ou plaque CR (sans sa cassette de protection)
 Support radiotransparent à surface plane créant peu de radiodiffusé (exemple : styromousse, boîte de carton, etc.)
 Marqueurs radio-opaques, si nécessaire | [7 empty] | Mode d'acquisition :
 Règle millimétrique et/ou console de lecture CR, selon le cas | [7 empty] | Service
Clinique-séquentiel
Autre (préciser ci-bas)
Critères de conformité :  Pour une ouverture théorique du collimateur ≤ 5 mm, l’écart avec la valeur réelle ≤ 60 %.
 Pour une ouverture théorique du collimateur > 5 mm, l’écart avec la valeur réelle ≤ 30 %. | [7 empty] | Support utilisé:
Film
Cassette
Notes :  Toutes les conformations utilisées cliniquement doivent être évaluées. | [7 empty] | Autre (préciser ci-bas)
 Sélectionner les paramètres de base du protocole utilisé en fonction du support utilisé (film ou cassette) et conserver ces paramètres pour toutes les mesures.
 Si le mode service est inaccessible sur le TDM, le test peut être réalisé en mode clinique, en sélectionnant le mode séquentiel. Toutefois, assurez-vous de n’effectuer qu’une seule rotation par test.
Méthodologie utilisée
|  |  | Support utilisé | Mode de fonctionnement | Tension (kVp) | mAs | Foyer
Précisions
Conformation des détecteurs |  | Ouverture du collimateur |  | Différence (mm) | Écart relatif entre la valeur théorique et celle mesurée (%) | Critère spécifique de conformité (%) | Conformité
Nombre de détecteurs | Dimension nominale d'un détecteur (mm) | Théorique (mm) | Mesurée (mm)
Observations et analyse
Recommandations

## 3.4 Performances tube radiogène
Contrôles de qualité TDM - Volet physicien et ingénieur
Test 3.4 : Performances du tube radiogène
Objectif : Vérifier les performances du tube radiogène en évaluant l'exactitude des tensions utilisées cliniquement, le débit d'exposition (ou de kerma dans l'air), sa reproductibilité et sa linéarité ainsi que la qualité du faisceau.
Fréquence : Annuelle (ainsi qu’à la suite de tout changement de tube)
Matériel requis :  Multimètre calibré pour mesurer les tensions (kVp) ainsi que l'exposition (mR) ou le kerma (mGy)
 Support radiotransparent à surface plane créant peu de radiodiffusé (exemple : styromousse, boîte de carton, etc.)
 Feuille d'aluminium atteignant une épaisseur cumulative jusqu'à 10 mm (si le multimètre ne mesure pas la couche de demi-atténuation)
 Support à absorbant (pour feuilles d'aluminium)
Critères de conformité :  Précision de la tension - Le pourcentage d'écart relatif de la moyenne Xm des tensions mesurées par rapport à la tension affichée Xa doit être inférieur ou égal à 8 % : ¦Xm-Xa¦ / Xa ≤ 0,08.
 Reproductibilité du débit d'exposition (ou de kerma dans l'air) - Le coefficient de variation (C) de toute série de mesures consécutives doit être inférieur ou égal à 0,05 : C ≤ 0,05.
 Linéarité des paramètres de charge - mAs variables - Pour une valeur donnée de tension, la différence entre la valeur maximale X2 et minimale X1 de débit d'exposition (ou de kerma dans l'air) doit être inférieure ou égale à 0,1 : ¦X1-X2¦ ≤ 0,1 (X1+X2).
 Qualité du faisceau - Les valeurs de couches de demi-atténuation (CDA) doivent être supérieures ou égales aux valeurs présentées dans le tableau 2 du module (page 50). De plus, elles doivent demeurer similaires aux valeurs mesurées antérieurement.
Service
Fixe
Notes :  Lorsque les protocoles pédiatriques sont disponibles, il est important de vérifier la tension à 80 kVp, lorsqu’elle est disponible. |  |  |  |  | Autre (précisez)
 Dans le cas où l’examen TDM le plus couramment utilisé en clinique utilise une tension différente de 120 kVp, identifier les 5 valeurs de mAs utilisées le plus souvent à cette autre tension et assurez-vous d’effectuer l’évaluation de linéarité du débit en fonction du courant pour ces combinaisons. |  |  |  |  | ISOcentre
 Certains TDM ont plus d’un filtre physique (« Wedge »). Dans ces cas, les mesures doivent être effectuées sur chacun des filtres physiques disponibles ». À titre d’exemple, la plupart des TDM fabriqués par Philips et Siemens ont un seul filtre physique alors que la plupart des TDM de GE ont 2 filtres et certains TDM Toshiba ont 3 filtres physiques. |  |  |  |  | Autre (précisez)
 Effectuer ce test avec le tube fixe (habituellement en mode « service »), sinon détailler.
 Il est recommandé d'utiliser le gros foyer pour ces tests afin de protéger le tube. |  |  |  |  | Corps
 Il n'est pas requis de noter l'exposition mesurée avec absorbant lorsque le multimètre permet la mesure directe de la CDA. |  |  |  |  | Tête
 ATTENTION, pour éviter des problèmes de fonctionnement en mode clinique, certains TDM nécessitent un redémarrage complet de l'appareil après l'utilisation du mode service. |  |  |  |  | Service
Autre (précisez)
Méthodologie utilisée
Mode de fonctionnement |  | Tube | Nombre de filtres physiques disponibles | Mesuré à
Précisions
Paramètres de charge des examens cliniques utlilisés avec ce TDM
Tensions disponibles (kVp)
Épaisseur minimale requise de la CDA (mm d'Al)
Tension couramment utilisée (kVp) | Valeurs de mAs couramment utilisées à cette tension
Autre tension couramment utilisée (kVp) (s'il y a lieu) | Valeurs de mAs couramment utilisées à cette tension
1) Filtre physique 1
1.1) Exactitude de la tension, reproductibilité du débit d'exposition et qualité du faisceau
Filtre physique
Tension sélectionnée (kVp)
Courant sélectionné (mA)
Temps d'exposition sélectionné (s)
Tension mesurée (kVp)
Exposition (mR) ou kerma dans l’air (mGy) mesurée sans absorbant (X0)
CDA mesurée (mm d'Aluminium)
Écart relatif entre la moyenne des tensions mesurées et la tension sélectionnée
Conformité de l'exactitude de la tension (≤ 8 %)
Coefficient de variation du débit d'exposition (C)
Reproductibilité du débit d’exposition (C ≤ 0,05)
Conformité de la qualité du faisceau (CDA mesurée ≥ épaisseur minimale de CDA)
Observations et analyse
Recommandations
1.2) Linéarité des paramètres de charge
Filtre physique
Tension sélectionnée (kVp)
mAs sélectionné
Exposition (mR) ou kerma dans l’air (mGy) mesuré
Débit d'exposition (mR/mAs) ou débit de dose (mGy/mAs)
Coefficient de linéarité
Linéarité des paramètres de charge – mAs variables ( ≤ 0,1)
Observations et analyse
Recommandations
2) Filtre physique 2
1.1) Exactitude de la tension, reproductibilité du débit d'exposition et qualité du faisceau
Filtre physique
Tension sélectionnée (kVp)
Courant sélectionné (mA)
Temps d'exposition sélectionné (s)
Tension mesurée (kVp)
Exposition (mR) ou kerma dans l’air (mGy) mesurée sans absorbant (X0)
CDA mesurée (mm d'Aluminium)
Écart relatif entre la moyenne des tensions mesurées et la tension sélectionnée
Conformité de l'exactitude de la tension (≤ 8 %)
Coefficient de variation du débit d'exposition (C)
Reproductibilité du débit d’exposition (C ≤ 0,05)
Conformité de la qualité du faisceau (CDA mesurée ≥ épaisseur minimale de CDA)
Observations et analyse
Recommandations
1.2) Linéarité des paramètres de charge
Filtre physique
Tension sélectionnée (kVp)
mAs sélectionné
Exposition (mR) ou kerma dans l’air (mGy) mesuré
Débit d'exposition (mR/mAs) ou débit de dose (mGy/mAs)
Coefficient de linéarité
Linéarité des paramètres de charge – mAs variables ( ≤ 0,1)
Observations et analyse
Recommandations
2) Filtre physique 3
1.1) Exactitude de la tension, reproductibilité du débit d'exposition et qualité du faisceau
Filtre physique
Tension sélectionnée (kVp)
Courant sélectionné (mA)
Temps d'exposition sélectionné (s)
Tension mesurée (kVp)
Exposition (mR) ou kerma dans l’air (mGy) mesurée sans absorbant (X0)
CDA mesurée (mm d'Aluminium)
Écart relatif entre la moyenne des tensions mesurées et la tension sélectionnée
Conformité de l'exactitude de la tension (≤ 8 %)
Coefficient de variation du débit d'exposition (C)
Reproductibilité du débit d’exposition (C ≤ 0,05)
Conformité de la qualité du faisceau (CDA mesurée ≥ épaisseur minimale de CDA)
Observations et analyse
Recommandations
1.2) Linéarité des paramètres de charge
Filtre physique
Tension sélectionnée (kVp)
mAs sélectionné
Exposition (mR) ou kerma dans l’air (mGy) mesuré
Débit d'exposition (mR/mAs) ou débit de dose (mGy/mAs)
Coefficient de linéarité
Linéarité des paramètres de charge – mAs variables ( ≤ 0,1)
Observations et analyse
Recommandations

## 3.5 Exposition-Im. Localisation
Contrôles de qualité TDM - Volet physicien et ingénieur
Test 3.5 : Mesure de l'exposition - Image de localisation
Objectif : Mesurer l'exposition obtenue lors de la réalisation des images de localisation et s'assurer de sa stabilité.
Fréquence : Annuelle
Matériel requis :  Détecteur et sonde calibrés pour mesurer l'exposition (mR) ou le kerma (mGy)
 Support radiotransparent à surface plane créant peu de radiodiffusé (exemple : styromousse, boîte de carton, etc.)
Type Image de localisation
Critère de conformité :  La valeur de l'exposition (VE) d'une image de localisation doit demeurer à ± 20 % de la valeur nominale et des valeurs obtenues lors des tests précédents (VF) : ¦(VE-VF)/VF)¦ ≤ 20 %. | [11 empty] | AP
Note : Évaluer l'exposition provenant de toutes les images de localisation effectuées couramment pour les protocoles cliniques prévus pour ce test. Selon les pratiques locales et les spécifications du TDM, une ou deux images de localisation pourront être réalisées préalablement à l'examen clinique, verticalement et/ou latéralement. | [11 empty] | PA
Protocole | Mesure de l'exposition au centre de l'image de localisation | [10 empty] | Position du tube
| Position du tube à rayons X | kVp | mAs | Longueur de l'image de localisation |  | Exposition mesurée (VE) (mR ou mGy) | Exposition de référence (VF) (mR ou mGy) | Écart relatif entre l'exposition mésurée et celle de référence (%) | Conformité (écart relatif ≤ 20 %)
|  |  |  | Position de départ | Position de fin | [5 empty] | 12h
Thorax standard adulte | [10 empty] | 3h
6h
Tête standard adulte | [10 empty] | 9h
Tête pédiatrique standard | [9 empty] | Position du détecteur
ISOcentre
Thorax pédiatrique standard | [9 empty] | Autre (précisez)
Précisions
Observations et analyse
Recommandations

## 3.6 CTDIvol Adulte
Contrôles de qualité TDM - Volet physicien et ingénieur
Test 3.6 : Indice de dose tomodensitométrique volumique (CTDIvol)
Objectif : Vérifier la précision de l'indice de dose tomodensitométrique volumique (CTDIvol) affiché par le système lors de la réalisation des protocoles, pour les différentes ouvertures de faisceau utilisées cliniquement, autant pour le protocole de base de tête que pour celui de corps.
Fréquence : Annuelle
Matériel requis :  Sonde cylindrique (chambre d'ionisation de 100 mm de long ou détecteur solide)
 Détecteur (électromètre, multimètre ou dosimètre, selon le cas)
 Fantôme PMMA de tête pour la mesure du CTDI (diamètre 16 cm)
 Fantôme PMMA de corps pour la mesure du CTDI (diamètre 32 cm) | [6 empty] | Modulation
Oui
Non
Critères de conformité :  L'écart entre le CTDIvol estimé par le système et le CTDIvol calculé à partir des CTDI100 mesurés ne doit pas dépasser ± 20 %. Idéalement, l'écart devrait être inférieur à ± 10 %.
 Le CTDIvol doit être affiché sur la console des opérateurs et correspondre au type d'examen choisi (tête, corps ou abdomen) et aux conditions de fonctionnement du TDM. | [6 empty] | Mode d'acquisition
Séquentiel
Hélicoïdal
Protocole Thorax standard - adulte | [6 empty] | Autre (précisez)
Mode d'acquisition
Paramètres d'acquisition | [6 empty] | Séquentiel
Paramètres d'acquisition | [7 empty] | Modulation
Mode d'acquisition du protocole programmé | Configuration des détecteurs | Filtre physique (SFOV) | Dimension du foyer | kVp |  |  |  | Non
[5 empty] | Temps de rotation (s) | Pitch |  | Oui
Modulation en fonction (O/N) |  | Paramètres de charge | [5 empty] | Modulation
|  | Paramètre 1 | Paramètre 2 | Paramètre 3 | Autres paramètres, s'il y a lieu |  |  |  | GE : AutomA
GE : AutomA et SmartmA
Toshiba : Sure Exposure
CTDIvol affichée (mGy)
Précisions | [6 empty] | Petit
Large
Mode d'acquisition utilisé pour effectuer la mesure sur fantôme CTDI | [7 empty] | Modulation
Position du détecteur dans le fantôme |  | Haut (12h) | Droit (3h) | Bas (6h) | Gauche (9h) | Centre |  | Non
CTDI100 (mGy) | [7 empty] | Oui
CTDIw (mGy)
CTDIvol mesurée (mGy) | [7 empty] | Modulation
Écart relatif (%) | [8 empty] | GE : AutomA
Conformité (Écart relatif ≤20 %) | [8 empty] | GE : AutomA et SmartmA
Observations et analyse | [8 empty] | Toshiba : Sure Exposure
Recommandations | [8 empty] | Siemens : CAREDose
Protocole Tête standard - adulte | [8 empty] | mA
mAs
Paramètres d'acquisition | [8 empty] | mAs effectif
Mode d'acquisition du protocole programmé | Configuration des détecteurs | Filtre physique (SFOV) | Dimension du foyer | kVp | Temps de rotation (s) | Pitch |  |  | mAs/Slice
NI
SD
Modulation en fonction (O/N) |  | Paramètres de charge | [6 empty] | mAs de référence
|  | Paramètre 1 | Paramètre 2 | Paramètre 3 | Autres paramètres, s'il y a lieu |  |  |  | Valeur ACS (mAs/Slice)
N/A
mA min
CTDIvol affichée (mGy) | [8 empty] | mA max
Précisions | [7 empty] | Modulation | N/A
Non
Mode d'acquisition utilisé pour effectuer la mesure sur fantôme CTDI
Position du détecteur dans le fantôme |  | Haut (12h) | Droit (3h) | Bas (6h) | Gauche (9h) | Centre |  | Modulation
CTDI100 (mGy)
CTDIw (mGy)
CTDIvol mesurée (mGy)
Écart relatif (%)
Conformité (Écart relatif ≤20 %)
Observations et analyse
Recommandations

## 3.6 CTDIvol Pédiatrique
Contrôles de qualité TDM - Volet physicien et ingénieur
Test 3.6 : Indice de dose tomodensitométrique volumique (CTDIvol)
Objectif : Vérifier la précision de l'indice de dose tomodensitométrique volumique (CTDIvol) affiché par le système lors de la réalisation des protocoles, pour les différentes ouvertures de faisceau utilisées cliniquement, autant pour le protocole de base de tête que pour celui de corps.
Fréquence : Annuelle
Matériel requis :  Sonde cylindrique (chambre d'ionisation de 100 mm de long ou détecteur solide)
 Détecteur (électromètre, multimètre ou dosimètre, selon le cas)
 Fantôme PMMA de tête pour la mesure du CTDI (diamètre 16 cm)
 Fantôme PMMA de corps pour la mesure du CTDI (diamètre 32 cm) | [6 empty] | Modulation
Oui
Non
Critères de conformité :  L'écart entre le CTDIvol estimé par le système et le CTDIvol calculé à partir des CTDI100 mesurés ne doit pas dépasser ± 20 %. Idéalement, l'écart devrait être inférieur à ± 10 %.
 Le CTDIvol doit être affiché sur la console des opérateurs et correspondre au type d'examen choisi (tête, corps ou abdomen) et aux conditions de fonctionnement du TDM. | [6 empty] | Mode d'acquisition
Séquentiel
Hélicoïdal
Note :  Pour la vérification des CTDIvol des protocoles pédiatriques, à moins d'indications contraires des manufacturiers, les mêmes fantômes de tête et de corps peuvent être utilisés (16 cm pour la tête et 32 cm pour le corps) à l'exception des TDM fabriqués par GE. Dans ce dernier cas, le fantôme de 16 cm sera utilisé pour la tête et le corps. | [6 empty] | Autre (précisez)
 Les protocoles pédiatriques utilisés cliniquement doivent être programmés dans l'onglet pédiatrique de la console TDM et doivent être sélectionnés à partir de l'onglet pédiatrique pour ce test. | [6 empty] | Mode d'acquisition
Séquentiel
Protocole Thorax standard - pédiatrique | [6 empty] | Petit
Large
Paramètres d'acquisition | [7 empty] | Modulation
Mode d'acquisition du protocole programmé | Configuration des détecteurs | Filtre physique (SFOV) | Dimension du foyer | kVp |  |  |  | Non
[5 empty] | Temps de rotation (s) | Pitch |  | Oui | Oui
Non
Modulation en fonction (O/N) |  | Paramètres de charge | [5 empty] | Modulation
|  | Paramètre 1 | Paramètre 2 | Paramètre 3 | Autres paramètres, s'il y a lieu |  |  |  | GE : AutomA
GE : AutomA et SmartmA
Toshiba : Sure Exposure
CTDIvol affichée (mGy) | [8 empty] | Siemens : CAREDose
Précisions
mA
Mode d'acquisition utilisé pour effectuer la mesure sur fantôme CTDI | [8 empty] | mAs
Position du détecteur dans le fantôme |  | Haut (12h) | Droit (3h) | Bas (6h) | Gauche (9h) | Centre |  |  | mAs effectif
CTDI100 (mGy) | [8 empty] | mAs/Slice
CTDIw (mGy) | [8 empty] | NI
CTDIvol mesurée (mGy) | [8 empty] | SD
Écart relatif (%) | [8 empty] | mAs de référence
Conformité | [8 empty] | Valeur ACS (mAs/Slice)
Observations et analyse | [8 empty] | N/A
Recommandations | [8 empty] | mA min
mA max
Protocole Tête standard - pédiatrique | [7 empty] | Modulation | N/A
Non
Paramètres d'acquisition
Mode d'acquisition du protocole programmé | Configuration des détecteurs | Filtre physique (SFOV) | Dimension du foyer | kVp |  |  |  | Modulation
[5 empty] | Temps de rotation (s) | Pitch
Modulation en fonction (O/N) |  | Paramètres de charge
|  | Paramètre 1 | Paramètre 2 | Paramètre 3 | Autres paramètres, s'il y a lieu
CTDIvol affichée (mGy)
Précisions
Mode d'acquisition utilisé pour effectuer la mesure sur fantôme CTDI
Position du détecteur dans le fantôme |  | Haut (12h) | Droit (3h) | Bas (6h) | Gauche (9h) | Centre
CTDI100 (mGy)
CTDIw (mGy)
CTDIvol mesurée (mGy)
Écart relatif (%)
Conformité
Observations et analyse
Recommandations

## 3.7 Table et Repères lumineux
Contrôles de qualité TDM - Volet physicien et ingénieur
Test 3.7 : Précision des mouvements de la table d'examen et des repères lumineux
Objectif : Évaluer la précision des mouvements de la table lors des déplacements et son positionnement automatique ainsi que la précision des repères lumineux utilisés pour le positionnement.
Catphan 600, poids et ruban à mesurer millimétrique
Fréquence : Annuelle |  |  |  |  | Autres (précisez)
Matériel requis :  Fantôme Catphan 600
  Ruban millimétrique |  |  |  |  | Position du tube
 Poids (inférieur à 135 kg) → Suggestion : utiliser les fantômes CTDI
 Niveau | [5 empty] | 12h
3h
6h
Critères de conformité :  L'écart entre la position attendue (Xatt) de la table et la position observée (Xobs) doit satisfaire la relation suivante : ¦Xatt-Xobs¦ ≤ 2 mm. | [5 empty] | 9h
 L'écart entre la position de l'image (P.IMAGE) et la position de la table (P.TABLE) doit satisfaire la relation suivante : ¦P.IMAGE - P.TABLE¦ ≤ 1 mm. |  |  |  |  | Séquentiel
Hélicoïdal
Position attendue des marqueurs des différents modules du Catphan 600 (& Catphan 500) |  |  |  |  | Autre (précisez)
1er : CTP 404 (& CTP 401) | 2e : CTP 591 (& CTP 528) | 3e : CTP 528 (& CTP 515) | 4e : CTP 515 (& CTP486) | 5e : CTP 486 (& Non disponible)
0 mm (& 0 mm) | 32,5 mm (& 30 mm) | 70 mm (& 70 mm) | 110 mm (& 110 mm) | 160 mm
Test de la précision du mouvement de la table
Méthodologie utilisée
Matériel utilisé |  |  |  |  | Protocole
Précisions |  |  |  |  | Thorax
Abdomen
Précision des déplacements de la table
| Position attendue (mm) | Position affichée sur le statif (mm) | Écart absolu (mm) | Conformité (≤ 2 mm)
Déplacements de moins de 200 mm
CTP 591 ( & CTP 528)
CTP 528 (& CTP 515)
CTP 515 (& CTP486)
CTP 486 (& Non disponible)
Déplacements de plus de 200 mm : table entrante
Mesure 1 | 500
Mesure 2 | 1000
Déplacements de plus de 200 mm : table sortante
Mesure 1 | 500
Mesure 2 | 1000
Observations et analyse
Recommandations
Test de la précision des repères lumineux
Méthodologie utilisée
Protocole haute résolution utilisé | Mode d'acquisition | Configuration des détecteurs | Épaisseur de reconstruction (mm) | Incrément (mm)
Précisions
| P.Image (mm) | P.Table (mm) | Écart (mm) | Conformité (≤ 1 mm)
Mesure
Observations et analyse
Recommandations

## 3.8 Performances Protocoles
Contrôle de qualité TDM - Volet physicien et ingénieur
Test 3.8 : Performances du TDM
Objectif : Évaluer les performances du TDM pour les protocoles standards de tête et de thorax. | [11 empty] | Modulation
Fréquence : Annuelle
Matériel requis :  Fantôme Catphan 600 (en l'absence d'un Catphan 600, le Catphan 500 pourrait être utilisé en dernier recours) | [11 empty] | Modulation
 Niveau | [11 empty] | Oui
  Logiciel de traitement et d'analyse (LTA) d'images (exemple : Image J, eFilm, etc.) | [11 empty] | Non
 Standards de doses et de qualité d'images du TDM émis par le manufacturier | [11 empty] | Mode d'acquisition
 Rapport d'acceptation du TDM incluant les valeurs de base établies (VBÉ) | [11 empty] | Hélicoïdal
 Rapports antérieurs de contrôle des performances du TDM | [11 empty] | Séquentiel
 Logiciel d'analyse automatique (LLA) des images du fantôme Catphan 600 (Veuillez noter que ce logiciel est optionnel. Une analyse visuelle peut aussi être réalisée.) | [11 empty] | Volumique
Critères de conformité :  Étalonnage et linéarité des nombres CT :
s Le coefficient de corrélation linéaire R doit être ≥ 0,99. | [11 empty] | Catphan 600
s Le nombre CT moyen de l'eau doit être de 0 ± 4 UH. | [11 empty] | Catphan 500
s Le nombre CT moyen de l'air doit être de -1000 ± 4 UH. | [11 empty] | Autre (précisez)
s Les nombres CT moyens des différents matériaux mesurés doivent être similaires aux valeurs de base établies et demeurer dans les limites établies pour le TDM.
 Précision de l'épaisseur de coupe (EPp désigne l'épaisseur de coupe programmée et EPm désigne l'épaisseur de coupe mesurée) : | [11 empty] | Modulation
s EPp < 1 mm : EPm = EPp ± 0,5 mm;
s EPp < 1 mm : EPm = EPp ± 0,5 mm; | [11 empty] | Philips : Z-DOM
s 1 mm ≤ EPp < 2 mm : ¦EPm-EPp¦/ EPp ≤ 0,5; | [11 empty] | Philips : D-DOM
s EPp ≥ 2 mm : EPm = EPp ± 1 mm. | [11 empty] | GE : AutomA
 Résolution spatiale : | [11 empty] | GE : AutomA et SmartmA
s Lors de l'analyse visuelle, un minimum de 5 pl/cm doit être visible pour un protocole standard et 6 pl/cm pour un protocole haute résolution. | [11 empty] | Toshiba : Sure Exposure
s Lors de l'analyse de la courbe FTM (Fonction de transfert de modulation), les valeurs obtenues à 50 % et 10 % de la courbe FTM doivent correspondre aux valeurs de base établies ± 15 % (ou minimalement 0,5 pl/cm). | [11 empty] | Siemens : CAREDose
 Détectabilité à faible contraste : | [11 empty] | Autres
s Le rapport signal sur bruit (RSB) mesuré pour chaque pourcentage de contraste (1 %, 0,5 % et 0,3 %) doit correspondre à la valeur de base établie ± 15 %. | [11 empty] | Conforme
 Bruit, nombre CT moyen et uniformité : | [11 empty] | Non conforme
s Les nombres CT moyens des différentes ROI dans le module CT486 doivent se situer typiquement entre 5 UH et 18 UH. | [11 empty] | N/D
s L'écart entre le nombre CT moyen de la ROI du centre (#CTcentre) et chacun des nombres CT moyens des ROI de périphérie (#CTpériphérie) doit être inférieur à 5 UH.
s La moyenne des déviations standards des 5 ROI doit correspondre à la valeur de base établie ± 15 %.
s Si des artéfacts sont présents, il faut investiguer. | [11 empty] | mA
s Comparer les valeurs obtenues à celles obtenues lors des tests CQ précédents (contrôle de qualité). | [11 empty] | mAs
mAs effectif
Note : Insérer en annexe de ce rapport, s'il y a lieu, les résulats générés par un logiciel d'analyse automatique. | [11 empty] | mAs/Slice
NI
Méthodologie utilisée | [11 empty] | SD
|  | Fantôme |  |  | Logiciel de traitement et d'analyse d'images |  |  | Logiciel d'analyse automatique (s'il y a lieu) |  |  |  | mAs de référence
Matériel utilisé | [11 empty] | Valeur ACS (mAs/Slice)
N/A
Précisions | [11 empty] | mA min
mA max
Thorax standard adulte | [11 empty] | N/A
Paramètres d'acquisition du protocole
Mode d'acquisition | Configuration des détecteurs | Filtre physique (SFOV) | Dimension du foyer | kVp | Temps de rotation (s) | Pitch | Modulation (Oui/Non) | Nom de la modulation | i Paramètres de charge :
[9 empty] | Paramètre 1 | Paramètre 2 | Paramètre 3
[9 empty] | (valeur) | (valeur) | (valeur)
Paramètres de reconstruction
Coupe (mm) | Incrément (mm) | DFOV | Algorithme de reconstruction | Filtre 1 : haute résolution |  | Filtre 2 : standard |  | Filtre 3 : mou
Précisions | [11 empty] | mA min
Tête standard adulte
Paramètres d'acquisition du protocole
Mode d'acquisition | Configuration des détecteurs | Filtre physique (SFOV) | Dimension du foyer | kVp | Temps de rotation (s) | Pitch | Modulation (Oui/Non) | Nom de la modulation | i Paramètres de charge :
[9 empty] | Paramètre 1 | Paramètre 2 | Paramètre 3
[9 empty] | (valeur) | (valeur) | (valeur)
Paramètres de reconstruction
Coupe (mm) | Incrément (mm) | DFOV | Algorithme de reconstruction | Filtre 1 : haute résolution |  | Filtre 2 : standard |  | Filtre 3 : mou
Précisions | [11 empty] | mA min

## 3.8 Performances CTP404
Contrôle de qualité TDM - Volet physicien et ingénieur
Test 3.8 : Performances du TDM | [11 empty] | Conforme
Non conforme
Étalonnage et linéarité des nombres CT (module CTP 404) | [11 empty] | N/A
N/D
Critères de conformité :  Étalonnage et linéarité des nombres CT :
s Le coefficient de corrélation linéaire R doit être ≥ 0,99.
s Le nombre CT moyen de l'eau doit être de 0 ± 4 UH.
s Le nombre CT moyen de l'air doit être de -1000 ± 4 UH.
s Les nombres CT moyens des différents matériaux mesurés doivent être similaires aux valeurs de base établies et demeurer dans les limites établies pour le TDM.
Note : Insérer en annexe de ce rapport, s'il y a lieu, les résulats générés par un logiciel d'analyse automatique.
Thorax standard adulte
Valeurs attendues des nombres CT dans différents matériaux
Matériaux |  |  | Eau | Teflon | Air | LDPE | Delrin | Acrylique | Polystyrène | PMP
Valeurs théoriques des nombres CT |  |  | 0 | 990 | -1000 | -100 | 340 | 120 | -35 | -200
Standards du manufacturier (STD) | Valeur minimale
Valeur maximale
Valeurs de base établies (VBÉ) | Filtre haute résolution
Filtre standard
Filtre mou
Valeurs obtenues lors du CQ précédent (VCQP) | Filtre haute résolution
Filtre standard
Filtre mou
Mesures et analyse
Matériaux | Eau | Teflon | Air | LDPE | Delrin | Acrylique | Polystyrène | PMP | Coefficient corrélation R | Conformité (R ≥0,99)
Filtre haute résolution
Nombres CT moyens mesurés
Conformité (eau et air)
Respect des STD du manufacturier
Écart absolu entre la valeur mesurée et la VBÉ (évaluation de similarité)
Écart absolu entre la valeur mesurée et celle du CQ précédent (évaluation de similarité)
Filtre standard
Nombres CT moyens mesurés
Conformité (eau et air)
Respect des STD du manufacturier
Écart absolu entre la valeur mesurée et la VBÉ (évaluation de similarité)
Écart absolu entre la valeur mesurée et celle du CQ précédent (évaluation de similarité)
Filtre mou
Nombres CT moyens mesurés
Conformité (eau et air)
Respect des STD du manufacturier
Écart absolu entre la valeur mesurée et la VBÉ (évaluation de similarité)
Écart absolu entre la valeur mesurée et celle du CQ précédent (évaluation de similarité)
Observations et analyse
Recommandations
Tête standard adulte
Valeurs attendues des nombres CT dans différents matériaux | [10 empty] | Conforme
Matériaux |  |  | Eau | Teflon | Air | LDPE | Delrin | Acrylique | Polystyrène | PMP | Non Conforme
Valeurs théoriques des nombres CT |  |  | 0 | 990 | -1000 | -100 | 340 | 120 | -35 | -200 | N/D
Standards du manufacturier (STD) | Valeur minimale | [9 empty] | N/A
Valeur maximale
Valeurs de base établies (VBÉ) | Filtre haute résolution
Filtre standard
Filtre mou
Valeurs obtenues lors du CQ précédent (VCQP) | Filtre haute résolution
Filtre standard
Filtre mou
Étalonnage et linéarité des nombres CT (module CTP 404)
Matériaux | Eau | Teflon | Air | LDPE | Delrin | Acrylique | Polystyrène | PMP | Coefficient corrélation R | Conformité (R ≥0,99)
Filtre haute résolution
Nombres CT moyens mesurés
Conformité (eau et air)
Respect des STD du manufacturier
Écart absolu entre la valeur mesurée et la VBÉ (évaluation de similarité)
Écart absolu entre la valeur mesurée et celle du CQ précédent (évaluation de similarité)
Filtre standard
Nombres CT moyens mesurés
Conformité (eau et air)
Respect des STD du manufacturier
Écart absolu entre la valeur mesurée et la VBÉ (évaluation de similarité)
Écart absolu entre la valeur mesurée et celle du CQ précédent (évaluation de similarité)
Filtre mou
Nombres CT moyens mesurés
Conformité (eau et air)
Respect des STD du manufacturier
Écart absolu entre la valeur mesurée et la VBÉ (évaluation de similarité)
Écart absolu entre la valeur mesurée et celle du CQ précédent (évaluation de similarité)
Observations et analyse
Recommandations

## 3.8 Performances CTP591
Contrôle de qualité TDM - Volet physicien et ingénieur
Test 3.8 : Performances du TDM
Étalonnage et linéarité des nombres CT (module CTP 591) |  |  |  | Modulation
Fantôme
Critères de conformité :
 Précision de l'épaisseur de coupe (EPp désigne l'épaisseur de coupe programmée et EPm désigne l'épaisseur de coupe mesurée) : |  |  |  | Modulation
s EPp < 1 mm : EPm = EPp ± 0,5 mm; |  |  |  | Non
s EPp < 1 mm : EPm = EPp ± 0,5 mm; |  |  |  | Philips : Z-DOM
s 1 mm ≤ EPp < 2 mm : ¦EPm-EPp¦/ EPp ≤ 0,5; |  |  |  | Philips : D-DOM
s EPp ≥ 2 mm : EPm = EPp ± 1 mm. |  |  |  | GE : AutomA
Note : Insérer en annexe de ce rapport, s'il y a lieu, les résulats générés par un logiciel d'analyse automatique.
Thorax standard adulte
Mesures et analyse
| Filtre haute résolution | Filtre standard | Filtre mou
Nom du filtre
Épaisseur de coupe programmée (EPp) (mm)
Épaisseur de coupe mesurée (EPm) (mm)
Écart absolu (mm)
Écart relatif (%)
Critère de conformité
Conformité
Observations et analyse
Recommandations
Tête standard adulte
Mesures et analyse
| Filtre haute résolution | Filtre standard | Filtre mou
Nom du filtre
Épaisseur de coupe programmée (EPp) (mm)
Épaisseur de coupe mesurée (EPm) (mm)
Écart absolu (mm)
Écart relatif (%)
Critère de conformité
Conformité
Observations et analyse
Recommandations

## 3.8 Performances CTP528
Contrôle de qualité TDM - Volet physicien et ingénieur
Conforme
Test 3.8 : Performances du TDM | [9 empty] | Non Conforme
N/A
Résolution spatiale (module CTP 528) | [9 empty] | N/D
Critères de conformité :
 Résolution spatiale :
s Lors de l'analyse visuelle, un minimum de 5 pl/cm doit être visible pour un protocole standard et 6 pl/cm pour un protocole haute résolution.
s Lors de l'analyse de la courbe FTM (Fonction de transfert de modulation), les valeurs obtenues à 50 % et 10 % de la courbe FTM doivent correspondre aux valeurs de base établies ± 15 % (ou minimalement 0,5 pl/cm).
Note : Insérer en annexe de ce rapport, s'il y a lieu, les résulats générés par un logiciel d'analyse automatique.
Thorax standard adulte
Valeurs de base établies (VBÉ) (test d'acceptation)
Résolution spatiale (module CTP 528)
| FTM 50 % |  | FTM 10 % |  | FTM 2 %
Filtre haute résolution
Filtre standard
Filtre mou
Précisions
Analyse de la courbe FTM
| Filtre haute résolution |  |  | Filtre standard |  |  | Filtre mou
Nom du filtre
FTM | 50% | 10% | 2% | 50% | 10% | 2% | 50% | 10% | 2%
Valeur mesurée (pl/cm)
Écart absolu à la VBÉ
15 % de la VBÉ (pl/cm)
Conformité
Analyse visuelle
Nombre de paires de lignes par cm visible
Conformité (≥ 5 pl/cm pour le filtre standard et ≥ 6 pour le filtre haute résolution)
Observations et analyse
Recommandations
Tête standard adulte
Valeurs de base établies (VBÉ) (test d'acceptation)
Résolution spatiale (module CTP 528)
| FTM 50 % |  | FTM 10 % |  | FTM 2 %
Filtre haute résolution
Filtre standard
Filtre mou
Précisions
Analyse de la courbe FTM
| Filtre haute résolution |  |  | Filtre standard |  |  | Filtre mou
Nom du filtre
FTM | 50% | 10% | 2% | 50% | 10% | 2% | 50% | 10% | 2%
Valeur mesurée (pl/cm)
Écart absolu à la VBÉ
15 % de la VBÉ (pl/cm)
Conformité
Analyse visuelle
Nombre de paires de lignes par cm visible
Conformité (≥ 5 pl/cm pour le filtre standard et ≥ 6 pour le filtre haute résolution)
Observations et analyse
Recommandations

## 3.8 Performances CTP515
Contrôle de qualité TDM - Volet physicien et ingénieur
Test 3.8 : Performances du TDM
Détectabilité à faible contraste (module CTP 515) | [11 empty] | Modulation
Critères de conformité :
 Détectabilité à faible contraste :
s Le rapport signal sur bruit (RSB) mesuré pour chaque pourcentage de contraste (1 %, 0,5 % et 0,3 %) doit correspondre à la valeur de base établie ± 15 %. | [11 empty] | Conforme
Note : Insérer en annexe de ce rapport, s'il y a lieu, les résulats générés par un logiciel d'analyse automatique.
Thorax standard adulte
Valeurs de base établies (VBÉ) (test d'acceptation)
| Nombre de cercles visibles (pour les 6 catégories de structures) | [5 empty] | % de contraste calculé par le logiciel pour les cercles ci-dessous
| Contraste 0,3 % | Contraste 0,5 % | Contraste 1 % | Longueur 3 mm | Longueur 5 mm | Longueur 7 mm | 3 mm | 6 mm | 9 mm | 12 mm | 15 mm
Filtre haute résolution
Filtre standard
Filtre mou
Précisions
Rapport signal bruit (module CTP 515) (pour les 3 structures extérieures de 15 mm de diamètre)
| Filtre haute résolution |  |  |  | Filtre standard |  |  |  | Filtre mou
| Contraste 0,3 % | Contraste 0,5 % | Contraste 1 % |  | Contraste 0,3 % | Contraste 0,5 % | Contraste 1 % |  | Contraste 0,3 % | Contraste 0,5 % | Contraste 1 %
Rapport signal sur bruit
Précisions
Mesures et analyse
| Filtre haute résolution |  | Filtre standard |  | Filtre mou
Évaluation visuelle
6 catégories de structures | # cercles perçus | VBÉ | # cercles perçus | VBÉ | # cercles perçus | VBÉ
0.3%
0.5%
1%
3 mm
5 mm
7 mm
Évaluation par logiciel automatique (s'il y a lieu)
Cercles (mm) | Contraste (%) | VBÉ | Contraste (%) | VBÉ | Contraste (%) | VBÉ
3
6
9
12
15
Observations et analyse
Recommandations
Calcul du RSB pour les 3 cercles extérieurs de 15 mm de diamètre
| Filtre haute résolution |  |  | Filtre standard |  |  | Filtre mou
Nom du filtre
| Contraste 0,3 % | Contraste 0,5 % | Contraste 1 % | Contraste 0,3 % | Contraste 0,5 % | Contraste 1 % | Contraste 0,3 % | Contraste 0,5 % | Contraste 1 %
Nombre CT moyen dans ROI intérieure
Nombre CT moyen dans ROI extérieure
Déviation standard dans ROI extérieure
RSB
Écart relatif du RSB p/r à la VBÉ
Conformité (± 15 %)
Observations et analyse
Recommandations
Tête standard adulte
Valeurs de base établies (VBÉ) (test d'acceptation)
| Nombre de cercles visibles (pour les 6 catégories de structures) | [5 empty] | % de contraste calculé par le logiciel pour les cercles ci-dessous
| Contraste 0,3 % | Contraste 0,5 % | Contraste 1 % | Longueur 3 mm | Longueur 5 mm | Longueur 7 mm | 3 mm | 6 mm | 9 mm | 12 mm | 15 mm
Filtre haute résolution
Filtre standard
Filtre mou
Précisions
Rapport signal bruit (module CTP 515) (pour les 3 structures extérieures de 15 mm de diamètre)
| Filtre haute résolution |  |  |  | Filtre standard |  |  |  | Filtre mou
| Contraste 0,3 % | Contraste 0,5 % | Contraste 1 % |  | Contraste 0,3 % | Contraste 0,5 % | Contraste 1 % |  | Contraste 0,3 % | Contraste 0,5 % | Contraste 1 %
Rapport signal sur bruit
Précisions
Mesures et analyse
| Filtre haute résolution |  | Filtre standard |  | Filtre mou
Évaluation visuelle
6 catégories de structures | # cercles perçus | VBÉ | # cercles perçus | VBÉ | # cercles perçus | VBÉ
0.3%
0.5%
1%
3 mm
5 mm
7 mm
Évaluation par logiciel automatique (s'il y a lieu)
Cercles (mm) | Contraste (%) | VBÉ | Contraste (%) | VBÉ | Contraste (%) | VBÉ
3
6
9
12
15
Observations et analyse
Recommandations
Calcul du RSB pour les 3 cercles extérieurs de 15 mm de diamètre
| Filtre haute résolution |  |  | Filtre standard |  |  | Filtre mou
Nom du filtre
| Contraste 0,3 % | Contraste 0,5 % | Contraste 1 % | Contraste 0,3 % | Contraste 0,5 % | Contraste 1 % | Contraste 0,3 % | Contraste 0,5 % | Contraste 1 %
Nombre CT moyen dans ROI intérieure
Nombre CT moyen dans ROI extérieure
Déviation standard dans ROI extérieure
RSB
Écart relatif du RSB p/r à la VBÉ
Conformité (± 15 %)
Observations et analyse
Recommandations

## 3.8 Performances CTP486
Contrôle de qualité TDM - Volet physicien et ingénieur
Test 3.8 : Performances du TDM
Bruit, nombre CT moyen et uniformité (module CTP 486)
Critères de conformité : | [9 empty] | Conforme
 Bruit, nombre CT moyen et uniformité : | [9 empty] | Non conforme
s Les nombres CT moyens des différentes ROI dans le module CTP 486 doivent se situer typiquement entre 5 UH et 18 UH. | [9 empty] | N/D
s L'écart entre le nombre CT moyen de la ROI du centre (#CTcentre) et chacun des nombres CT moyens des ROI de périphérie (#CTpériphérie) doit être inférieur à 5 UH.
s La moyenne des déviations standards des 5 ROI doit correspondre à la valeur de base établie ± 15 %.
s Si des artéfacts sont présents, il faut investiguer.
s Comparer les valeurs obtenues à celles obtenues lors des tests CQ précédents (contrôle de qualité).
Note : Insérer en annexe de ce rapport, s'il y a lieu, les résulats générés par un logiciel d'analyse automatique.
Thorax standard adulte
Valeurs attendues
Bruit (moyenne des déviations standards des 5 ROI)
|  | Filtre haute résolution |  | Filtre standard |  | Filtre mou
Valeurs de base établies (VBÉ) (test d'acceptation)
Valeurs obtenues lors du CQ précédent (VCQP)
Précisions
Mesures et analyse
Position | Nombre CT moyen | Déviation standard (bruit) | Bruit moyen mesuré | Écart relatif du bruit p/r aux VBÉ | Écart du nombre CT p/r au centre | Conformité des valeurs des nombres CT (5 ≤ #CT≤ 18 UH) | Conformité de l'uniformité (Écart du nombre CT p/r au centre < 5 UH) | Conformité de la variation du bruit (Écart relatif p/r aux VBÉ ≤ 15 %) | Similarité du bruit moyen mesuré p/r aux VCQP
Filtre haute résolution
0 degré
90 degrés
180 degrés
270 degrés
Centre
Filtre standard
0 degré
90 degrés
180 degrés
270 degrés
Centre
Filtre mou
0 degré
90 degrés
180 degrés
270 degrés
Centre
Observations et analyse
Recommandations
Tête standard adulte
Valeurs attendues
Bruit (moyenne des déviations standards des 5 ROI)
|  | Filtre haute résolution |  | Filtre standard |  | Filtre mou
Valeurs de base établies (VBÉ) (test d'acceptation)
Valeurs obtenues lors du CQ précédent (VCQP)
Précisions
Mesures et analyse
Position | Nombre CT moyen | Déviation standard (bruit) | Bruit moyen mesuré | Écart relatif du bruit p/r aux VBÉ | Écart du nombre CT p/r au centre | Conformité des valeurs des nombres CT (5 ≤ #CT≤ 18 UH) | Conformité de l'uniformité (Écart du nombre CT p/r au centre < 5 UH) | Conformité de la variation du bruit (Écart relatif p/r aux VBÉ ≤ 15 %) | Similarité du bruit moyen mesuré p/r aux mesures du CQ précédent
Filtre haute résolution
0 degré
90 degrés
180 degrés
270 degrés
Centre
Filtre standard
0 degré
90 degrés
180 degrés
270 degrés
Centre
Filtre mou
0 degré
90 degrés
180 degrés
270 degrés
Centre
Observations et analyse
Recommandations

## 3.9 Station de lecture - Stat 1
Contrôles de qualité TDM - Volet physicien et ingénieur
Test 3.9 : Performance des stations de lecture de tomodensitométrie
Objectif : Évaluer les performances des stations de lecture utilisées en tomodensitométrie, sur la base d'un échantillon représentatif correspondant à 1 vérification de station de lecture pour 5 stations utilisées. Plus spécifiquement, les éléments suivants sont évalués : les conditions de lecture dans la pièce, l'état des moniteurs et la propreté des écrans, la luminance et son uniformité, la calibration de l'échelle de gris, la distorsion géométrique, la présence d'artéfacts, etc. | [17 empty] | Oui
Matériel requis :  Les mires DICOM 2K : TG18-QC, TG18-CT, TG18-UN, TG18-UNL et TG18-LN12 (note : elles sont disponibles gratuitement à l'adresse : http://deckard.mc.duke.edu/~samei/tg18) | [18 empty] | Oui
 Photomètre avec sonde télescopique | [18 empty] | Non
 Règle transparente millimétrique
Conformité : IMPORTANT: La liste des tests à effectuer, les mires à utiliser et les critères de conformité sont détaillés dans l'onglet Instructions.
Identification de la station diagnostique | [23 empty] | Conforme
Local |  | Manufacturier |  | Type |  | Modèle |  | Date de fabrication |  | Numéro de série | [13 empty] | Non conforme
[10 empty] | Moniteur gauche |  | Moniteur droit
Conditions de lecture
|  | Anomalie 1 |  |  |  | Anomalie 2 |  |  |  | Anomalie 3 |  |  |  | Conformité
Pièce
Moniteur gauche | [18 empty] | Liste : Condition de lecture | Mire TG18-QC | Liste : TG18-CT | Liste : TG18-UN
Moniteur droit | [18 empty] | Aucune anomalie observée
Observations et analyse | [18 empty] | Propreté inadéquate de l'écran | Aucune anomalie observée | Aucune anomalie observée | Aucune anomalie observée
Recommandations | [19 empty] | L'affichage de la mire est inadéquat, préciser les zones problématiques | Un ou plusieurs demi-cercles de contraste ne sont pas visibles | Des zones non uniformes apparaissent sur l'écran
Aucune anomalie observée
Évaluation visuelle qualitative (Mire TG18-QC) | [18 empty] | Propreté inadéquate de l'écran | Autres anomalies | Le nombre de coins de faible contraste visibles est inférieur à 56 | Une ou plusieurs non-uniformités ponctuelles supérieures à 1 cm sont visibles
Moniteur |  | Aspects évalués | [13 empty] | Conformité globale |  |  | Autre anomalie |  | Autres anomalies | Autres anomalies
|  | Distorsion géométrique |  | Réponse en luminance |  | Résolution |  | Détectabilité à faible contraste |  | Profondeur de bits et artéfacts de contour |  | Artéfacts de signaux vidéo |  | Diaphonie
Gauche
Droit
Observations et analyse
Recommandations | [19 empty] | Aucune anomalie observée | Aucune anomalie observée | Aucune anomalie observée
[20 empty] | Distorsions géométriques visibles | Les coins de faible contraste des 16 carreaux ne sont pas tous visibles | Les motifs Cx ne sont pas tous visibles
|  | Évaluation visuelle du transfert de contraste | [5 empty] | Évaluation visuelle de l'uniformité |  |  |  |  | Évaluation visuelle de l'uniformité | [5 empty] | Aucune anomalie observée | Motif décentré dans l'écran | Autre anomalie | Les motifs de paires de lignes ne sont pas tous droits, parallèles et/ou visibles
|  | (Mire TG18-CT) | [5 empty] | (Mire TG18-UN10) |  |  |  |  | (Mire TG18-UN80) | [5 empty] | L'éclairement lumineux (illuminance) minimal ≥10 lux au poste de lecture | Lignes de contour croches, non visibles et/ou à l'échelle |  | Autre anomalie
Moniteur |  | Visibilité des demi-cercles de contraste (tous) |  | Nombre des coins de faible contraste visibles (conformité : ³ 56) |  | Conformité |  | Uniformité générale |  | Absence de non-uniformités ponctuelles ³ 1 cm |  | Conformité | Uniformité générale |  | Absence de non-uniformités ponctuelles ³ 1 cm |  | Conformité |  | Impossible d'opacifier adéquatement les fenêtres de la pièce | Déviation spatiale maximale (Ds) > 2 %
Gauche | [18 empty] | Impossibilité d'ajuster adéquatement l'éclairage de la pièce pour obtenir des conditions de lecture optimales | Autre anomalie | Aucune anomalie observée |  | Aucune anomalie observée
Droit | [18 empty] | Propreté inadéquate de la pièce |  | Les 3 expressions « QUALITY CONTROL » et les 2 cubes situés au-dessus ne sont pas tous visibles |  | Le dégradé des 2 rampes de luminance n'est pas uniforme et/ou n'a pas l'apparence attendue
Observations et analyse | [18 empty] | Autre anomalie |  | Autre anomalie |  | Des lignes de contour sont visibles
Recommandations | [22 empty] | Autre anomalie
Aucune anomalie observée
Évaluation quantitative de l'uniformité (mire TG18-UNL10 et mire TG18-UNL80) | [20 empty] | Les barres noires et blanches ne sont pas uniformes et/ou n'ont pas l'apparence attendue
Autre anomalie
|  | Mire TG18-UNL10 | [20 empty] | Aucune anomalie observée
|  | Luminances mesurées (cd/m2) | [9 empty] | Conformité | [10 empty] | La section horizontale n'a pas l'apparence attendue
Moniteur |  | Coins | [9 empty] | Variation des luminances p/r à la luminance moyenne (¦Lx-Lmoy¦/Lmoy ≤ 15 %) |  | Écart des luminances p/r à la luminance du centre (¦Lx-Lcentre¦/Lcentre ≤ 15 %) |  | Déviation de luminance (Δl ≤ 30 %) | [6 empty] | Des distorsions apparaissent
|  | Supérieur gauche (Lsg) |  | Supérieur droit (Lsd) |  | Centre (Lc) |  | Inférieur gauche (Lig) |  | Inférieur droit (Lid) |  | Variation maximale (%) | Conformité | Écart maximal (%) | Conformité | 2 x (Lmax-Lmin)/(Lmax+Lmin) | Conformité | [5 empty] | Autre anomalie
Gauche
Droit
Observations et analyse
Recommandations
Mire TG18-UNL80
|  | Luminances mesurées (cd/m2) | [9 empty] | Conformité
Moniteur |  | Coins | [9 empty] | Variation des luminances p/r à la luminance moyenne ¦Lx-Lmoy¦/Lmoy ≤ 15 % |  | Écart des luminances p/r à la luminance du centre ¦Lx-Lcentre¦/Lcentre ≤ 15 % |  | Déviation de luminance (Δl ≤ 30 %)
|  | Supérieur gauche (Lsg) |  | Supérieur droit (Lsd) |  | Centre (Lc) |  | Inférieur gauche (Lig) |  | Inférieur droit (Lid) |  | Variation maximale (%) | Conformité | Écart maximal (%) | Conformité | 2 x (Lmax-Lmin)/(Lmax+Lmin) | Conformité
Gauche
Droit
Observations et analyse
Recommandations
Luminance ambiante en mode lecture (cd/m2) - Lamb:
Évaluation de la réponse de l'échelle des gris des moniteurs (Mire TG18-LN12)
|  |  |  | Moniteur gauche | [5 empty] | Moniteur droit
TG18-LN12-# |  | p-value |  | Luminance mesurée (cd/m2) |  | Déviation ¦δmD-δm¦ /δmD |  | Conformité (déviation inférieure ou égale à 10%) |  | Luminance mesurée (cd/m2) |  | Déviation ¦δmD-δm¦ /δmD |  | Conformité (déviation inféreure ou égale à 10%)
1 |  | 0
2 |  | 240
3 |  | 480
4 |  | 720
5 |  | 960
6 |  | 1200
7 |  | 1440
8 |  | 1680
9 |  | 1920
10 |  | 2160
11 |  | 2400
12 |  | 2640
13 |  | 2880
14 |  | 3120
15 |  | 3360
16 |  | 3600
17 |  | 3840
18 |  | 4080
Critère |  |  |  | Valeur |  |  |  | Conformité |  | Valeur |  |  |  | Conformité
Déviation maximale entre les contrastes observés et attendus (≤ 10 %)
Rapport de luminance (RL > 250)
Luminance maximale (Lmax ³ 170 cd/m2)
Écart de luminance entre les moniteurs droit et gauche (≤ 10 %)
Observations et analyse
Recommandations
Réponse en luminance des deux moniteurs
|  | GSDF DICOM 3.14 standard |  |  | Déviation maximale tolérée entre les contrastes attendus et mesurés |  | Moniteur gauche |  |  | Moniteur droit
|  | Luminance | JND | Contrastes attendus |  |  | Luminance totale | JND mesurés | Contrastes mesurés | Luminance totale | JND mesurés | Contrastes mesurés
|  | L | jm | δmD | 10% | -10% | Lm | j(Lm) | δm | Lm | j(Lm) | δm
Lmin
Lmax
| (Jmax-Jmin)/(pmax-pmin) : |  |  |  | Jmin
Contraste δm
Luminance

## 3.9 Station de lecture - Stat 2
Contrôles de qualité TDM - Volet physicien et ingénieur
Test 3.9 : Performance des stations de lecture de tomodensitométrie
Objectif : Évaluer les performances des stations de lecture utilisées en tomodensitométrie, sur la base d'un échantillon représentatif correspondant à 1 vérification de station de lecture pour 5 stations utilisées. Plus spécifiquement, les éléments suivants sont évalués : les conditions de lecture dans la pièce, l'état des moniteurs et la propreté des écrans, la luminance et son uniformité, la calibration de l'échelle de gris, la distorsion géométrique, la présence d'artéfacts, etc. | [17 empty] | Oui
Matériel requis :  Les mires DICOM 2K : TG18-QC, TG18-CT, TG18-UN, TG18-UNL et TG18-LN12 (note : elles sont disponibles gratuitement à l'adresse : http://deckard.mc.duke.edu/~samei/tg18) | [18 empty] | Oui
 Photomètre avec sonde télescopique | [18 empty] | Non
 Règle transparente millimétrique
Conformité : IMPORTANT: La liste des tests à effectuer, les mires à utiliser et les critères de conformité sont détaillés dans l'onglet Instructions.
Identification de la station diagnostique | [23 empty] | Conforme
Local |  | Manufacturier |  | Type |  | Modèle |  | Date de fabrication |  | Numéro de série | [13 empty] | Non conforme
[10 empty] | Moniteur gauche |  | Moniteur droit
Conditions de lecture
|  | Anomalie 1 |  |  |  | Anomalie 2 |  |  |  | Anomalie 3 |  |  |  | Conformité
Pièce
Moniteur gauche | [18 empty] | Liste : Condition de lecture | Mire TG18-QC | Liste : TG18-CT | Liste : TG18-UN
Moniteur droit | [18 empty] | Aucune anomalie observée
Observations et analyse | [18 empty] | Propreté inadéquate de l'écran | Aucune anomalie observée | Aucune anomalie observée | Aucune anomalie observée
Recommandations | [19 empty] | L'affichage de la mire est inadéquat, préciser les zones problématiques | Un ou plusieurs demi-cercles de contraste ne sont pas visibles | Des zones non uniformes apparaissent sur l'écran
Aucune anomalie observée
Évaluation visuelle qualitative (Mire TG18-QC) | [18 empty] | Propreté inadéquate de l'écran | Autres anomalies | Le nombre de coins de faible contraste visibles est inférieur à 56 | Une ou plusieurs non-uniformités ponctuelles supérieures à 1 cm sont visibles
Moniteur |  | Aspects évalués | [13 empty] | Conformité globale |  |  | Autre anomalie |  | Autres anomalies | Autres anomalies
|  | Distorsion géométrique |  | Réponse en luminance |  | Résolution |  | Détectabilité à faible contraste |  | Profondeur de bits et artéfacts de contour |  | Artéfacts de signaux vidéo |  | Diaphonie
Gauche
Droit
Observations et analyse
Recommandations | [19 empty] | Aucune anomalie observée | Aucune anomalie observée | Aucune anomalie observée
[20 empty] | Distorsions géométriques visibles | Les coins de faible contraste des 16 carreaux ne sont pas tous visibles | Les motifs Cx ne sont pas tous visibles
|  | Évaluation visuelle du transfert de contraste | [5 empty] | Évaluation visuelle de l'uniformité |  |  |  |  | Évaluation visuelle de l'uniformité | [5 empty] | Aucune anomalie observée | Motif décentré dans l'écran | Autre anomalie | Les motifs de paires de lignes ne sont pas tous droits, parallèles et/ou visibles
|  | (Mire TG18-CT) | [5 empty] | (Mire TG18-UN10) |  |  |  |  | (Mire TG18-UN80) | [5 empty] | L'éclairement lumineux (illuminance) minimal ≥10 lux au poste de lecture | Lignes de contour croches, non visibles et/ou à l'échelle |  | Autre anomalie
Moniteur |  | Visibilité des demi-cercles de contraste (tous) |  | Nombre des coins de faible contraste visibles (conformité : ³ 56) |  | Conformité |  | Uniformité générale |  | Absence de non-uniformités ponctuelles ³ 1 cm |  | Conformité | Uniformité générale |  | Absence de non-uniformités ponctuelles ³ 1 cm |  | Conformité |  | Impossible d'opacifier adéquatement les fenêtres de la pièce | Déviation spatiale maximale (Ds) > 2 %
Gauche | [18 empty] | Impossibilité d'ajuster adéquatement l'éclairage de la pièce pour obtenir des conditions de lecture optimales | Autre anomalie | Aucune anomalie observée |  | Aucune anomalie observée
Droit | [18 empty] | Propreté inadéquate de la pièce |  | Les 3 expressions « QUALITY CONTROL » et les 2 cubes situés au-dessus ne sont pas tous visibles |  | Le dégradé des 2 rampes de luminance n'est pas uniforme et/ou n'a pas l'apparence attendue
Observations et analyse | [18 empty] | Autre anomalie |  | Autre anomalie |  | Des lignes de contour sont visibles
Recommandations | [22 empty] | Autre anomalie
Aucune anomalie observée
Évaluation quantitative de l'uniformité (mire TG18-UNL10 et mire TG18-UNL80) | [20 empty] | Les barres noires et blanches ne sont pas uniformes et/ou n'ont pas l'apparence attendue
Autre anomalie
|  | Mire TG18-UNL10 | [20 empty] | Aucune anomalie observée
|  | Luminances mesurées (cd/m2) | [9 empty] | Conformité | [10 empty] | La section horizontale n'a pas l'apparence attendue
Moniteur |  | Coins | [9 empty] | Variation des luminances p/r à la luminance moyenne (¦Lx-Lmoy¦/Lmoy ≤ 15 %) |  | Écart des luminances p/r à la luminance du centre (¦Lx-Lcentre¦/Lcentre ≤ 15 %) |  | Déviation de luminance (Δl ≤ 30 %) | [6 empty] | Des distorsions apparaissent
|  | Supérieur gauche (Lsg) |  | Supérieur droit (Lsd) |  | Centre (Lc) |  | Inférieur gauche (Lig) |  | Inférieur droit (Lid) |  | Variation maximale (%) | Conformité | Écart maximal (%) | Conformité | 2 x (Lmax-Lmin)/(Lmax+Lmin) | Conformité | [5 empty] | Autre anomalie
Gauche
Droit
Observations et analyse
Recommandations
Mire TG18-UNL80
|  | Luminances mesurées (cd/m2) | [9 empty] | Conformité
Moniteur |  | Coins | [9 empty] | Variation des luminances p/r à la luminance moyenne ¦Lx-Lmoy¦/Lmoy ≤ 15 % |  | Écart des luminances p/r à la luminance du centre ¦Lx-Lcentre¦/Lcentre ≤ 15 % |  | Déviation de luminance (Δl ≤ 30 %)
|  | Supérieur gauche (Lsg) |  | Supérieur droit (Lsd) |  | Centre (Lc) |  | Inférieur gauche (Lig) |  | Inférieur droit (Lid) |  | Variation maximale (%) | Conformité | Écart maximal (%) | Conformité | 2 x (Lmax-Lmin)/(Lmax+Lmin) | Conformité
Gauche
Droit
Observations et analyse
Recommandations
Luminance ambiante en mode lecture (cd/m2) - Lamb:
Évaluation de la réponse de l'échelle des gris des moniteurs (Mire TG18-LN12)
|  |  |  | Moniteur gauche | [5 empty] | Moniteur droit
TG18-LN12-# |  | p-value |  | Luminance mesurée (cd/m2) |  | Déviation ¦δmD-δm¦ /δmD |  | Conformité (déviation inférieure ou égale à 10%) |  | Luminance mesurée (cd/m2) |  | Déviation ¦δmD-δm¦ /δmD |  | Conformité (déviation inféreure ou égale à 10%)
1 |  | 0
2 |  | 240
3 |  | 480
4 |  | 720
5 |  | 960
6 |  | 1200
7 |  | 1440
8 |  | 1680
9 |  | 1920
10 |  | 2160
11 |  | 2400
12 |  | 2640
13 |  | 2880
14 |  | 3120
15 |  | 3360
16 |  | 3600
17 |  | 3840
18 |  | 4080
Critère |  |  |  | Valeur |  |  |  | Conformité |  | Valeur |  |  |  | Conformité
Déviation maximale entre les contrastes observés et attendus (≤ 10 %)
Rapport de luminance (RL > 250)
Luminance maximale (Lmax ³ 170 cd/m2)
Écart de luminance entre les moniteurs droit et gauche (≤ 10 %)
Observations et analyse
Recommandations
Réponse en luminance des deux moniteurs
|  | GSDF DICOM 3.14 standard |  |  | Déviation maximale tolérée entre les contrastes attendus et mesurés |  | Moniteur gauche |  |  | Moniteur droit
|  | Luminance | JND | Contrastes attendus |  |  | Luminance totale | JND mesurés | Contrastes mesurés | Luminance totale | JND mesurés | Contrastes mesurés
|  | L | jm | δmD | 10% | -10% | Lm | j(Lm) | δm | Lm | j(Lm) | δm
Lmin
Lmax
| (Jmax-Jmin)/(pmax-pmin) : |  |  |  | Jmin
Contraste δm
Luminance

## 3.9 Station de lecture - Stat 3
Contrôles de qualité TDM - Volet physicien et ingénieur
Test 3.9 : Performance des stations de lecture de tomodensitométrie
Objectif : Évaluer les performances des stations de lecture utilisées en tomodensitométrie, sur la base d'un échantillon représentatif correspondant à 1 vérification de station de lecture pour 5 stations utilisées. Plus spécifiquement, les éléments suivants sont évalués : les conditions de lecture dans la pièce, l'état des moniteurs et la propreté des écrans, la luminance et son uniformité, la calibration de l'échelle de gris, la distorsion géométrique, la présence d'artéfacts, etc. | [17 empty] | Oui
Matériel requis :  Les mires DICOM 2K : TG18-QC, TG18-CT, TG18-UN, TG18-UNL et TG18-LN12 (note : elles sont disponibles gratuitement à l'adresse : http://deckard.mc.duke.edu/~samei/tg18) | [18 empty] | Oui
 Photomètre avec sonde télescopique | [18 empty] | Non
 Règle transparente millimétrique
Conformité : IMPORTANT: La liste des tests à effectuer, les mires à utiliser et les critères de conformité sont détaillés dans l'onglet Instructions.
Identification de la station diagnostique | [23 empty] | Conforme
Local |  | Manufacturier |  | Type |  | Modèle |  | Date de fabrication |  | Numéro de série | [13 empty] | Non conforme
[10 empty] | Moniteur gauche |  | Moniteur droit
Conditions de lecture
|  | Anomalie 1 |  |  |  | Anomalie 2 |  |  |  | Anomalie 3 |  |  |  | Conformité
Pièce
Moniteur gauche | [18 empty] | Liste : Condition de lecture | Mire TG18-QC | Liste : TG18-CT | Liste : TG18-UN
Moniteur droit | [18 empty] | Aucune anomalie observée
Observations et analyse | [18 empty] | Propreté inadéquate de l'écran | Aucune anomalie observée | Aucune anomalie observée | Aucune anomalie observée
Recommandations | [19 empty] | L'affichage de la mire est inadéquat, préciser les zones problématiques | Un ou plusieurs demi-cercles de contraste ne sont pas visibles | Des zones non uniformes apparaissent sur l'écran
Aucune anomalie observée
Évaluation visuelle qualitative (Mire TG18-QC) | [18 empty] | Propreté inadéquate de l'écran | Autres anomalies | Le nombre de coins de faible contraste visibles est inférieur à 56 | Une ou plusieurs non-uniformités ponctuelles supérieures à 1 cm sont visibles
Moniteur |  | Aspects évalués | [13 empty] | Conformité globale |  |  | Autre anomalie |  | Autres anomalies | Autres anomalies
|  | Distorsion géométrique |  | Réponse en luminance |  | Résolution |  | Détectabilité à faible contraste |  | Profondeur de bits et artéfacts de contour |  | Artéfacts de signaux vidéo |  | Diaphonie
Gauche
Droit
Observations et analyse
Recommandations | [19 empty] | Aucune anomalie observée | Aucune anomalie observée | Aucune anomalie observée
[20 empty] | Distorsions géométriques visibles | Les coins de faible contraste des 16 carreaux ne sont pas tous visibles | Les motifs Cx ne sont pas tous visibles
|  | Évaluation visuelle du transfert de contraste | [5 empty] | Évaluation visuelle de l'uniformité |  |  |  |  | Évaluation visuelle de l'uniformité | [5 empty] | Aucune anomalie observée | Motif décentré dans l'écran | Autre anomalie | Les motifs de paires de lignes ne sont pas tous droits, parallèles et/ou visibles
|  | (Mire TG18-CT) | [5 empty] | (Mire TG18-UN10) |  |  |  |  | (Mire TG18-UN80) | [5 empty] | L'éclairement lumineux (illuminance) minimal ≥10 lux au poste de lecture | Lignes de contour croches, non visibles et/ou à l'échelle |  | Autre anomalie
Moniteur |  | Visibilité des demi-cercles de contraste (tous) |  | Nombre des coins de faible contraste visibles (conformité : ³ 56) |  | Conformité |  | Uniformité générale |  | Absence de non-uniformités ponctuelles ³ 1 cm |  | Conformité | Uniformité générale |  | Absence de non-uniformités ponctuelles ³ 1 cm |  | Conformité |  | Impossible d'opacifier adéquatement les fenêtres de la pièce | Déviation spatiale maximale (Ds) > 2 %
Gauche | [18 empty] | Impossibilité d'ajuster adéquatement l'éclairage de la pièce pour obtenir des conditions de lecture optimales | Autre anomalie | Aucune anomalie observée |  | Aucune anomalie observée
Droit | [18 empty] | Propreté inadéquate de la pièce |  | Les 3 expressions « QUALITY CONTROL » et les 2 cubes situés au-dessus ne sont pas tous visibles |  | Le dégradé des 2 rampes de luminance n'est pas uniforme et/ou n'a pas l'apparence attendue
Observations et analyse | [18 empty] | Autre anomalie |  | Autre anomalie |  | Des lignes de contour sont visibles
Recommandations | [22 empty] | Autre anomalie
Aucune anomalie observée
Évaluation quantitative de l'uniformité (mire TG18-UNL10 et mire TG18-UNL80) | [20 empty] | Les barres noires et blanches ne sont pas uniformes et/ou n'ont pas l'apparence attendue
Autre anomalie
|  | Mire TG18-UNL10 | [20 empty] | Aucune anomalie observée
|  | Luminances mesurées (cd/m2) | [9 empty] | Conformité | [10 empty] | La section horizontale n'a pas l'apparence attendue
Moniteur |  | Coins | [9 empty] | Variation des luminances p/r à la luminance moyenne (¦Lx-Lmoy¦/Lmoy ≤ 15 %) |  | Écart des luminances p/r à la luminance du centre (¦Lx-Lcentre¦/Lcentre ≤ 15 %) |  | Déviation de luminance (Δl ≤ 30 %) | [6 empty] | Des distorsions apparaissent
|  | Supérieur gauche (Lsg) |  | Supérieur droit (Lsd) |  | Centre (Lc) |  | Inférieur gauche (Lig) |  | Inférieur droit (Lid) |  | Variation maximale (%) | Conformité | Écart maximal (%) | Conformité | 2 x (Lmax-Lmin)/(Lmax+Lmin) | Conformité | [5 empty] | Autre anomalie
Gauche
Droit
Observations et analyse
Recommandations
Mire TG18-UNL80
|  | Luminances mesurées (cd/m2) | [9 empty] | Conformité
Moniteur |  | Coins | [9 empty] | Variation des luminances p/r à la luminance moyenne ¦Lx-Lmoy¦/Lmoy ≤ 15 % |  | Écart des luminances p/r à la luminance du centre ¦Lx-Lcentre¦/Lcentre ≤ 15 % |  | Déviation de luminance (Δl ≤ 30 %)
|  | Supérieur gauche (Lsg) |  | Supérieur droit (Lsd) |  | Centre (Lc) |  | Inférieur gauche (Lig) |  | Inférieur droit (Lid) |  | Variation maximale (%) | Conformité | Écart maximal (%) | Conformité | 2 x (Lmax-Lmin)/(Lmax+Lmin) | Conformité
Gauche
Droit
Observations et analyse
Recommandations
Luminance ambiante en mode lecture (cd/m2) - Lamb:
Évaluation de la réponse de l'échelle des gris des moniteurs (Mire TG18-LN12)
|  |  |  | Moniteur gauche | [5 empty] | Moniteur droit
TG18-LN12-# |  | p-value |  | Luminance mesurée (cd/m2) |  | Déviation ¦δmD-δm¦ /δmD |  | Conformité (déviation inférieure ou égale à 10%) |  | Luminance mesurée (cd/m2) |  | Déviation ¦δmD-δm¦ /δmD |  | Conformité (déviation inféreure ou égale à 10%)
1 |  | 0
2 |  | 240
3 |  | 480
4 |  | 720
5 |  | 960
6 |  | 1200
7 |  | 1440
8 |  | 1680
9 |  | 1920
10 |  | 2160
11 |  | 2400
12 |  | 2640
13 |  | 2880
14 |  | 3120
15 |  | 3360
16 |  | 3600
17 |  | 3840
18 |  | 4080
Critère |  |  |  | Valeur |  |  |  | Conformité |  | Valeur |  |  |  | Conformité
Déviation maximale entre les contrastes observés et attendus (≤ 10 %)
Rapport de luminance (RL > 250)
Luminance maximale (Lmax ³ 170 cd/m2)
Écart de luminance entre les moniteurs droit et gauche (≤ 10 %)
Observations et analyse
Recommandations
Réponse en luminance des deux moniteurs
|  | GSDF DICOM 3.14 standard |  |  | Déviation maximale tolérée entre les contrastes attendus et mesurés |  | Moniteur gauche |  |  | Moniteur droit
|  | Luminance | JND | Contrastes attendus |  |  | Luminance totale | JND mesurés | Contrastes mesurés | Luminance totale | JND mesurés | Contrastes mesurés
|  | L | jm | δmD | 10% | -10% | Lm | j(Lm) | δm | Lm | j(Lm) | δm
Lmin
Lmax
| (Jmax-Jmin)/(pmax-pmin) : |  |  |  | Jmin
Contraste δm
Luminance

## 3.9 Station de lecture - Stat 4
Contrôles de qualité TDM - Volet physicien et ingénieur
Test 3.9 : Performance des stations de lecture de tomodensitométrie
Objectif : Évaluer les performances des stations de lecture utilisées en tomodensitométrie, sur la base d'un échantillon représentatif correspondant à 1 vérification de station de lecture pour 5 stations utilisées. Plus spécifiquement, les éléments suivants sont évalués : les conditions de lecture dans la pièce, l'état des moniteurs et la propreté des écrans, la luminance et son uniformité, la calibration de l'échelle de gris, la distorsion géométrique, la présence d'artéfacts, etc. | [17 empty] | Oui
Matériel requis :  Les mires DICOM 2K : TG18-QC, TG18-CT, TG18-UN, TG18-UNL et TG18-LN12 (note : elles sont disponibles gratuitement à l'adresse : http://deckard.mc.duke.edu/~samei/tg18) | [18 empty] | Oui
 Photomètre avec sonde télescopique | [18 empty] | Non
 Règle transparente millimétrique
Conformité : IMPORTANT: La liste des tests à effectuer, les mires à utiliser et les critères de conformité sont détaillés dans l'onglet Instructions.
Identification de la station diagnostique | [23 empty] | Conforme
Local |  | Manufacturier |  | Type |  | Modèle |  | Date de fabrication |  | Numéro de série | [13 empty] | Non conforme
[10 empty] | Moniteur gauche |  | Moniteur droit
Conditions de lecture
|  | Anomalie 1 |  |  |  | Anomalie 2 |  |  |  | Anomalie 3 |  |  |  | Conformité
Pièce
Moniteur gauche | [18 empty] | Liste : Condition de lecture | Mire TG18-QC | Liste : TG18-CT | Liste : TG18-UN
Moniteur droit | [18 empty] | Aucune anomalie observée
Observations et analyse | [18 empty] | Propreté inadéquate de l'écran | Aucune anomalie observée | Aucune anomalie observée | Aucune anomalie observée
Recommandations | [19 empty] | L'affichage de la mire est inadéquat, préciser les zones problématiques | Un ou plusieurs demi-cercles de contraste ne sont pas visibles | Des zones non uniformes apparaissent sur l'écran
Aucune anomalie observée
Évaluation visuelle qualitative (Mire TG18-QC) | [18 empty] | Propreté inadéquate de l'écran | Autres anomalies | Le nombre de coins de faible contraste visibles est inférieur à 56 | Une ou plusieurs non-uniformités ponctuelles supérieures à 1 cm sont visibles
Moniteur |  | Aspects évalués | [13 empty] | Conformité globale |  |  | Autre anomalie |  | Autres anomalies | Autres anomalies
|  | Distorsion géométrique |  | Réponse en luminance |  | Résolution |  | Détectabilité à faible contraste |  | Profondeur de bits et artéfacts de contour |  | Artéfacts de signaux vidéo |  | Diaphonie
Gauche
Droit
Observations et analyse
Recommandations | [19 empty] | Aucune anomalie observée | Aucune anomalie observée | Aucune anomalie observée
[20 empty] | Distorsions géométriques visibles | Les coins de faible contraste des 16 carreaux ne sont pas tous visibles | Les motifs Cx ne sont pas tous visibles
|  | Évaluation visuelle du transfert de contraste | [5 empty] | Évaluation visuelle de l'uniformité |  |  |  |  | Évaluation visuelle de l'uniformité | [5 empty] | Aucune anomalie observée | Motif décentré dans l'écran | Autre anomalie | Les motifs de paires de lignes ne sont pas tous droits, parallèles et/ou visibles
|  | (Mire TG18-CT) | [5 empty] | (Mire TG18-UN10) |  |  |  |  | (Mire TG18-UN80) | [5 empty] | L'éclairement lumineux (illuminance) minimal ≥10 lux au poste de lecture | Lignes de contour croches, non visibles et/ou à l'échelle |  | Autre anomalie
Moniteur |  | Visibilité des demi-cercles de contraste (tous) |  | Nombre des coins de faible contraste visibles (conformité : ³ 56) |  | Conformité |  | Uniformité générale |  | Absence de non-uniformités ponctuelles ³ 1 cm |  | Conformité | Uniformité générale |  | Absence de non-uniformités ponctuelles ³ 1 cm |  | Conformité |  | Impossible d'opacifier adéquatement les fenêtres de la pièce | Déviation spatiale maximale (Ds) > 2 %
Gauche | [18 empty] | Impossibilité d'ajuster adéquatement l'éclairage de la pièce pour obtenir des conditions de lecture optimales | Autre anomalie | Aucune anomalie observée |  | Aucune anomalie observée
Droit | [18 empty] | Propreté inadéquate de la pièce |  | Les 3 expressions « QUALITY CONTROL » et les 2 cubes situés au-dessus ne sont pas tous visibles |  | Le dégradé des 2 rampes de luminance n'est pas uniforme et/ou n'a pas l'apparence attendue
Observations et analyse | [18 empty] | Autre anomalie |  | Autre anomalie |  | Des lignes de contour sont visibles
Recommandations | [22 empty] | Autre anomalie
Aucune anomalie observée
Évaluation quantitative de l'uniformité (mire TG18-UNL10 et mire TG18-UNL80) | [20 empty] | Les barres noires et blanches ne sont pas uniformes et/ou n'ont pas l'apparence attendue
Autre anomalie
|  | Mire TG18-UNL10 | [20 empty] | Aucune anomalie observée
|  | Luminances mesurées (cd/m2) | [9 empty] | Conformité | [10 empty] | La section horizontale n'a pas l'apparence attendue
Moniteur |  | Coins | [9 empty] | Variation des luminances p/r à la luminance moyenne (¦Lx-Lmoy¦/Lmoy ≤ 15 %) |  | Écart des luminances p/r à la luminance du centre (¦Lx-Lcentre¦/Lcentre ≤ 15 %) |  | Déviation de luminance (Δl ≤ 30 %) | [6 empty] | Des distorsions apparaissent
|  | Supérieur gauche (Lsg) |  | Supérieur droit (Lsd) |  | Centre (Lc) |  | Inférieur gauche (Lig) |  | Inférieur droit (Lid) |  | Variation maximale (%) | Conformité | Écart maximal (%) | Conformité | 2 x (Lmax-Lmin)/(Lmax+Lmin) | Conformité | [5 empty] | Autre anomalie
Gauche
Droit
Observations et analyse
Recommandations
Mire TG18-UNL80
|  | Luminances mesurées (cd/m2) | [9 empty] | Conformité
Moniteur |  | Coins | [9 empty] | Variation des luminances p/r à la luminance moyenne ¦Lx-Lmoy¦/Lmoy ≤ 15 % |  | Écart des luminances p/r à la luminance du centre ¦Lx-Lcentre¦/Lcentre ≤ 15 % |  | Déviation de luminance (Δl ≤ 30 %)
|  | Supérieur gauche (Lsg) |  | Supérieur droit (Lsd) |  | Centre (Lc) |  | Inférieur gauche (Lig) |  | Inférieur droit (Lid) |  | Variation maximale (%) | Conformité | Écart maximal (%) | Conformité | 2 x (Lmax-Lmin)/(Lmax+Lmin) | Conformité
Gauche
Droit
Observations et analyse
Recommandations
Luminance ambiante en mode lecture (cd/m2) - Lamb:
Évaluation de la réponse de l'échelle des gris des moniteurs (Mire TG18-LN12)
|  |  |  | Moniteur gauche | [5 empty] | Moniteur droit
TG18-LN12-# |  | p-value |  | Luminance mesurée (cd/m2) |  | Déviation ¦δmD-δm¦ /δmD |  | Conformité (déviation inférieure ou égale à 10%) |  | Luminance mesurée (cd/m2) |  | Déviation ¦δmD-δm¦ /δmD |  | Conformité (déviation inféreure ou égale à 10%)
1 |  | 0
2 |  | 240
3 |  | 480
4 |  | 720
5 |  | 960
6 |  | 1200
7 |  | 1440
8 |  | 1680
9 |  | 1920
10 |  | 2160
11 |  | 2400
12 |  | 2640
13 |  | 2880
14 |  | 3120
15 |  | 3360
16 |  | 3600
17 |  | 3840
18 |  | 4080
Critère |  |  |  | Valeur |  |  |  | Conformité |  | Valeur |  |  |  | Conformité
Déviation maximale entre les contrastes observés et attendus (≤ 10 %)
Rapport de luminance (RL > 250)
Luminance maximale (Lmax ³ 170 cd/m2)
Écart de luminance entre les moniteurs droit et gauche (≤ 10 %)
Observations et analyse
Recommandations
Réponse en luminance des deux moniteurs
|  | GSDF DICOM 3.14 standard |  |  | Déviation maximale tolérée entre les contrastes attendus et mesurés |  | Moniteur gauche |  |  | Moniteur droit
|  | Luminance | JND | Contrastes attendus |  |  | Luminance totale | JND mesurés | Contrastes mesurés | Luminance totale | JND mesurés | Contrastes mesurés
|  | L | jm | δmD | 10% | -10% | Lm | j(Lm) | δm | Lm | j(Lm) | δm
Lmin
Lmax
| (Jmax-Jmin)/(pmax-pmin) : |  |  |  | Jmin
Contraste δm
Luminance

## 3.9 Station de lecture - Stat 5
Contrôles de qualité TDM - Volet physicien et ingénieur
Test 3.9 : Performance des stations de lecture de tomodensitométrie
Objectif : Évaluer les performances des stations de lecture utilisées en tomodensitométrie, sur la base d'un échantillon représentatif correspondant à 1 vérification de station de lecture pour 5 stations utilisées. Plus spécifiquement, les éléments suivants sont évalués : les conditions de lecture dans la pièce, l'état des moniteurs et la propreté des écrans, la luminance et son uniformité, la calibration de l'échelle de gris, la distorsion géométrique, la présence d'artéfacts, etc. | [17 empty] | Oui
Matériel requis :  Les mires DICOM 2K : TG18-QC, TG18-CT, TG18-UN, TG18-UNL et TG18-LN12 (note : elles sont disponibles gratuitement à l'adresse : http://deckard.mc.duke.edu/~samei/tg18) | [18 empty] | Oui
 Photomètre avec sonde télescopique | [18 empty] | Non
 Règle transparente millimétrique
Conformité : IMPORTANT: La liste des tests à effectuer, les mires à utiliser et les critères de conformité sont détaillés dans l'onglet Instructions.
Identification de la station diagnostique | [23 empty] | Conforme
Local |  | Manufacturier |  | Type |  | Modèle |  | Date de fabrication |  | Numéro de série | [13 empty] | Non conforme
[10 empty] | Moniteur gauche |  | Moniteur droit
Conditions de lecture
|  | Anomalie 1 |  |  |  | Anomalie 2 |  |  |  | Anomalie 3 |  |  |  | Conformité
Pièce
Moniteur gauche | [18 empty] | Liste : Condition de lecture | Mire TG18-QC | Liste : TG18-CT | Liste : TG18-UN
Moniteur droit | [18 empty] | Aucune anomalie observée
Observations et analyse | [18 empty] | Propreté inadéquate de l'écran | Aucune anomalie observée | Aucune anomalie observée | Aucune anomalie observée
Recommandations | [19 empty] | L'affichage de la mire est inadéquat, préciser les zones problématiques | Un ou plusieurs demi-cercles de contraste ne sont pas visibles | Des zones non uniformes apparaissent sur l'écran
Aucune anomalie observée
Évaluation visuelle qualitative (Mire TG18-QC) | [18 empty] | Propreté inadéquate de l'écran | Autres anomalies | Le nombre de coins de faible contraste visibles est inférieur à 56 | Une ou plusieurs non-uniformités ponctuelles supérieures à 1 cm sont visibles
Moniteur |  | Aspects évalués | [13 empty] | Conformité globale |  |  | Autre anomalie |  | Autres anomalies | Autres anomalies
|  | Distorsion géométrique |  | Réponse en luminance |  | Résolution |  | Détectabilité à faible contraste |  | Profondeur de bits et artéfacts de contour |  | Artéfacts de signaux vidéo |  | Diaphonie
Gauche
Droit
Observations et analyse
Recommandations | [19 empty] | Aucune anomalie observée | Aucune anomalie observée | Aucune anomalie observée
[20 empty] | Distorsions géométriques visibles | Les coins de faible contraste des 16 carreaux ne sont pas tous visibles | Les motifs Cx ne sont pas tous visibles
|  | Évaluation visuelle du transfert de contraste | [5 empty] | Évaluation visuelle de l'uniformité |  |  |  |  | Évaluation visuelle de l'uniformité | [5 empty] | Aucune anomalie observée | Motif décentré dans l'écran | Autre anomalie | Les motifs de paires de lignes ne sont pas tous droits, parallèles et/ou visibles
|  | (Mire TG18-CT) | [5 empty] | (Mire TG18-UN10) |  |  |  |  | (Mire TG18-UN80) | [5 empty] | L'éclairement lumineux (illuminance) minimal ≥10 lux au poste de lecture | Lignes de contour croches, non visibles et/ou à l'échelle |  | Autre anomalie
Moniteur |  | Visibilité des demi-cercles de contraste (tous) |  | Nombre des coins de faible contraste visibles (conformité : ³ 56) |  | Conformité |  | Uniformité générale |  | Absence de non-uniformités ponctuelles ³ 1 cm |  | Conformité | Uniformité générale |  | Absence de non-uniformités ponctuelles ³ 1 cm |  | Conformité |  | Impossible d'opacifier adéquatement les fenêtres de la pièce | Déviation spatiale maximale (Ds) > 2 %
Gauche | [18 empty] | Impossibilité d'ajuster adéquatement l'éclairage de la pièce pour obtenir des conditions de lecture optimales | Autre anomalie | Aucune anomalie observée |  | Aucune anomalie observée
Droit | [18 empty] | Propreté inadéquate de la pièce |  | Les 3 expressions « QUALITY CONTROL » et les 2 cubes situés au-dessus ne sont pas tous visibles |  | Le dégradé des 2 rampes de luminance n'est pas uniforme et/ou n'a pas l'apparence attendue
Observations et analyse | [18 empty] | Autre anomalie |  | Autre anomalie |  | Des lignes de contour sont visibles
Recommandations | [22 empty] | Autre anomalie
Aucune anomalie observée
Évaluation quantitative de l'uniformité (mire TG18-UNL10 et mire TG18-UNL80) | [20 empty] | Les barres noires et blanches ne sont pas uniformes et/ou n'ont pas l'apparence attendue
Autre anomalie
|  | Mire TG18-UNL10 | [20 empty] | Aucune anomalie observée
|  | Luminances mesurées (cd/m2) | [9 empty] | Conformité | [10 empty] | La section horizontale n'a pas l'apparence attendue
Moniteur |  | Coins | [9 empty] | Variation des luminances p/r à la luminance moyenne (¦Lx-Lmoy¦/Lmoy ≤ 15 %) |  | Écart des luminances p/r à la luminance du centre (¦Lx-Lcentre¦/Lcentre ≤ 15 %) |  | Déviation de luminance (Δl ≤ 30 %) | [6 empty] | Des distorsions apparaissent
|  | Supérieur gauche (Lsg) |  | Supérieur droit (Lsd) |  | Centre (Lc) |  | Inférieur gauche (Lig) |  | Inférieur droit (Lid) |  | Variation maximale (%) | Conformité | Écart maximal (%) | Conformité | 2 x (Lmax-Lmin)/(Lmax+Lmin) | Conformité | [5 empty] | Autre anomalie
Gauche
Droit
Observations et analyse
Recommandations
Mire TG18-UNL80
|  | Luminances mesurées (cd/m2) | [9 empty] | Conformité
Moniteur |  | Coins | [9 empty] | Variation des luminances p/r à la luminance moyenne ¦Lx-Lmoy¦/Lmoy ≤ 15 % |  | Écart des luminances p/r à la luminance du centre ¦Lx-Lcentre¦/Lcentre ≤ 15 % |  | Déviation de luminance (Δl ≤ 30 %)
|  | Supérieur gauche (Lsg) |  | Supérieur droit (Lsd) |  | Centre (Lc) |  | Inférieur gauche (Lig) |  | Inférieur droit (Lid) |  | Variation maximale (%) | Conformité | Écart maximal (%) | Conformité | 2 x (Lmax-Lmin)/(Lmax+Lmin) | Conformité
Gauche
Droit
Observations et analyse
Recommandations
Luminance ambiante en mode lecture (cd/m2) - Lamb:
Évaluation de la réponse de l'échelle des gris des moniteurs (Mire TG18-LN12)
|  |  |  | Moniteur gauche | [5 empty] | Moniteur droit
TG18-LN12-# |  | p-value |  | Luminance mesurée (cd/m2) |  | Déviation ¦δmD-δm¦ /δmD |  | Conformité (déviation inférieure ou égale à 10%) |  | Luminance mesurée (cd/m2) |  | Déviation ¦δmD-δm¦ /δmD |  | Conformité (déviation inféreure ou égale à 10%)
1 |  | 0
2 |  | 240
3 |  | 480
4 |  | 720
5 |  | 960
6 |  | 1200
7 |  | 1440
8 |  | 1680
9 |  | 1920
10 |  | 2160
11 |  | 2400
12 |  | 2640
13 |  | 2880
14 |  | 3120
15 |  | 3360
16 |  | 3600
17 |  | 3840
18 |  | 4080
Critère |  |  |  | Valeur |  |  |  | Conformité |  | Valeur |  |  |  | Conformité
Déviation maximale entre les contrastes observés et attendus (≤ 10 %)
Rapport de luminance (RL > 250)
Luminance maximale (Lmax ³ 170 cd/m2)
Écart de luminance entre les moniteurs droit et gauche (≤ 10 %)
Observations et analyse
Recommandations
Réponse en luminance des deux moniteurs
|  | GSDF DICOM 3.14 standard |  |  | Déviation maximale tolérée entre les contrastes attendus et mesurés |  | Moniteur gauche |  |  | Moniteur droit
|  | Luminance | JND | Contrastes attendus |  |  | Luminance totale | JND mesurés | Contrastes mesurés | Luminance totale | JND mesurés | Contrastes mesurés
|  | L | jm | δmD | 10% | -10% | Lm | j(Lm) | δm | Lm | j(Lm) | δm
Lmin
Lmax
| (Jmax-Jmin)/(pmax-pmin) : |  |  |  | Jmin
Contraste δm
Luminance