## CECR
CECR
500, rue Murray, case postale 1
Sherbrooke (Québec) J1G 2K6
1 877 839-1217
www.chus.qc.ca/cecr
cecr.chus@ssss.gouv.qc.ca
Contrôle de qualité - volet technologue
Module de contrôle de qualité
et de radioprotection en tomodensitométrie
Guide québécois de contrôle de qualité et de radioprotection en imagerie médicale
Orange: case à remplir
Bleu pâle: information automatique sur la conformité
Blanc: calcul automatique
| **Notes: |  |  | Bleu foncé: titre du test
1) Ce fichier a été développé par le CECR dans le but de fournir aux établissements du Réseau de la santé
et des services sociaux québécois un outil de compilation des résultats des contrôles de qualité listés
dans la section 2: Technologue en imagerie médicale du Mojdule de contrôle de qualité et de radioprotection
en tomodensitométrie.
2) Ce fichier permet de compiler tous les tests de contrôle de qualité décrits dans la section 2 du module,
à l'exception du test semestriel intitulé: « Performance des stations de lecture de tomodensitométrie »
qui sera offert dans un fichier Excel indépendant.
3) Ce fichier, en tout ou en partie, ne peut pas être utilisé à des fins commerciales sans l' autorisation écrite du CECR.
4) Il est possible d'ajouter des lignes supplémentaires aux différents tableaux de compilation de données afin
de prolonger son utilisation sur plusieurs années.
5) Il est possible d'ajouter au besoin de nouveaux onglets à ce fichier de compilation de contrôle de qualité
afin d'inclure les tests de contrôle supplémentaires qui seraient requis par le manufacturier de votre
tomodensitomètre.
6) Pour de plus amples informations, veuillez contacter le CECR aux coordonnées ci-haut.
7) Ce fichier est fourni par le CECR, à titre d'outil de travail dans le cadre de vos collectes de résultats des contrôles
de qualité en TDM. Vous pouvez l'adapter à vos besoins internes. Le fichier original demeure disponible sur notre page
internet au www.chus.qc.ca/cecr.
Version 2014-02-20

## Identification
Identification du tomodensitomètre, des moniteurs d'acquisition et de reconstruction, ainsi que du TIM responsable du suivi des contrôles de qualité en TDM
Type du moniteur :
Tomodensitomètre |  |  |  |  | Acquisition
Reconstruction
Nom du centre : |  |  |  |  | Acquisition et reconstruction
Localisation de l'appareil TDM :
Numéro de la salle :
Fabricant :
Modèle :
Numéro de série :
Date de mise en service :
Moniteurs d'acquisition et de reconstruction du poste de contrôle
| Moniteur 1 | Moniteur 2 | Moniteur 3 | Moniteur 4
Type :
Fabricant :
Modèle :
Numéro de série :
Date de mise en service :
TIM responsable du suivi des contrôles de qualité
Nom :
Titre professionnel :

## Synthèse de conformité
Synthèse des résultats des différents tests du volet technologue
| Tests trimestriels |  |  |  | Vérifications annuels
| Date | Contrôle des accès | Date | Dosimétrie personnelle | Date | Registres d'entretien préventifs et correctifs | Date | Vêtements protecteurs: | Date | Vérification des informations
Tests quotidiens
| Date | État de l'équipement | Calibration et stabilité du tomodensitomètre | Fonctionnement des indicateurs |  | Évaluation sommaire des stations d'aquisition et de reconstruction
[6 empty] | Moniteur 1 | Moniteur 2 | Moniteur 3 | Moniteur 4
#REF!
|  |  | #REF! | #REF!
#REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Variation en fonction du temps de la moyenne des nombres CT:
Courbes relatives au test 2 : Calibration et stabilité du tomodensitomètre
Variation en fonction du temps de la déviation standard des nombres CT:

## État de l'équipement
Test 1 : État de l'équipement
Objectif : S'assurer de la présence, de la propreté et de l'intégrité de l'équipement.
Fréquence : Quotidienne
Liste des anomalies :
Critères de conformité : | [5 empty] | Aucune anomalie observée
| 1 : Aucune composante n'est lâche ou brisée. |  |  |  |  | Une ou plusieurs composantes sont non fonctionnelles ou brisées
| 2 : La table bouge dans tous les sens comme prévu. |  |  |  |  | La table ne bouge pas dans tous les sens comme prévu
| 3 : La table ne peut plus bouger lorsque le bouton de blocage est enclenché. |  |  |  |  | La table ne peut plus bouger lorsque le bouton de blocage est enclenché
| 3 : La table et les autres équipements sont propres et intègres. |  |  |  |  | La table ou un autre équipement n'est pas propre ou n'est pas intègre
| 4 : Les crans d'arrêt et les interrupteurs d'urgence fonctionnent. |  |  |  |  | Les crans d'arrêt ou les interrupteurs d'urgence ne fonctionnent pas
Autre anomalie
Note : Si plusieurs anomalies sont observées, veuillez inscrire chacune de celles-ci sur une ligne différente en répétant la même date à chaque ligne.
Vérification réalisée par : | Date | Anomalie observée | Précision supplémentaire | Conformité | Action corrective initiée

## Calibration et stabilité du TDM
Test 2 : Calibration et stabilité du tomodensitomètre
Objectif : Effectuer les calibrations quotidiennes requises et s'assurer sommairement de la stabilité des performances TDM.
Fréquence : Quotidienne
Critères de conformité :
1 : Aucun message d'erreur affiché.
| 2 : Le nombre CT moyen (M) de chaque région d'intérêt (ROI) doit être de 0 ± 4 UH. | [17 empty] | Mode d'acquisition :
| 3 : L'écart entre la valeur M de chaque ROI périphérique et la valeur M de la ROI du centre doit être ≤ 5 UH. | [17 empty] | Hélicoïdal
| 4 : Les valeurs de déviation standard (SD) doivent être similaires aux valeurs de SD obtenues habituellement lors des contrôles de qualité. | [17 empty] | Séquentiel
5 : Aucune dérive des résultats obtenus quotidiennement n'est observée.
Protocole : Fantôme d'eau
Note : Indiquez la valeur de mA ou de mAs, selon les informations disponibles sur la console de TDM.
Paramètres d'acquisition | [7 empty] | Paramètres de reconstruction
Mode | kVp | mA | mAs | Temps | Pitch | Configuration des détecteurs | SFOV (ou filtre physique) | Filtre de reconstruction (Kernel) | Épaisseur de la coupe | Espacement
Notes :
1 : Selon le manufacturier, la valeur du nombre CT moyen est notée par M ou par Avg et celle de la déviation standard est notée par SD.
2 : Les notations 12h, 3h, 6h, 9h et Centre, indiquent la position des ROI dans la coupe (voir figure).
3 : L’aire de chaque ROI est de l'ordre de 400 mm2.
4 : Les valeurs du nombre CT moyen et celles de la déviation standard sont mesurées sur les 5 régions d'intérêt (ROI) comme indiqué dans la figure ci-dessus.
|  | 12h |  | 3h |  | 6h |  | 9h |  | Centre |  | Analyse de conformité
Vérification réalisée par : | Date | Nombre CT moyen (M /Avg) | Déviation standard (SD) | Nombre CT moyen (M /Avg) | Déviation standard (SD) | Nombre CT moyen (M /Avg) | Déviation standard (SD) | Nombre CT moyen (M /Avg) | Déviation standard (SD) | Nombre CT moyen (M /Avg) | Déviation standard (SD) | Conformité : valeur absolue du nombre CT moyen < 4 UH | Conformité : Écart maximal < 5 UH | M: Écart maximal par rapport au centre | Moyenne des nombres CT moyens | Moyenne des déviations standards | Précision supplémentaire | Action corrective initiée

## Fonctionnement des indicateurs
Test 3 : Fonctionnement des indicateurs
Liste des critères :
Objectif : S'assurer du fonctionnement adéquat des indicateurs de la console et du statif. | [8 empty] | Aucune anomalie observée
Commande non-opérationnelle observée
Fréquence : Quotidienne | [8 empty] | Indicateur non fonctionnel observé
Affichage anormal observé
Critères de conformité :
1 : Chaque commande est opérationnelle.
2 : Chaque indicateur est fonctionnel.
3 : Les affichages sont visibles et normaux.
Note : Si plusieurs anomalies sont observées, veuillez inscrire chacune de celles-ci sur une ligne différente en répétant la même date à chaque ligne.
|  | Console |  |  | Statif |  |  | Action corrective initiée
Vérification réalisée par : | Date | Anomalie observée | Précision supplémentaire | Conformité | Anomalie observée | Précision supplémentaire | Conformité

## Stations acquisition et recon.
Test 4 : Évaluation sommaire des stations d'acquisition et de reconstruction
Liste des critères de non-conformité :
Objectif : S'assurer sommairement de la calibration des moniteurs d'acquisition et de reconstruction. | [17 empty] | Aucune anomalie observée
La propreté des écrans est inadéquate
Fréquence : Quotidienne | [17 empty] | Impossibilité d'ajuster adéquatement l'éclairage de la pièce
L'affichage de la mire est inadéquat, précisez les zones problématiques
Critères de conformité :
1 : Les écrans sont propres et exempts de taches.
2 : Le rhéostat est fonctionnel et permet d'ajuster l'éclairage de la pièce adéquatement.
3 : Les caractéristiques de la mire sont visibles sur l'écran :
▪ Aucune distorsion géométrique
▪ Réponse en luminance
▪ Résolution
▪ Détectabilité à faible contraste
▪ Profondeur de bits et artéfacts de contour
▪ Artefacts de signaux vidéo
▪ Diaphonie
Notes :
1 : Seuls les moniteurs utilisés pour visualiser des images cliniques doivent être évalués.
2 : Pour les consoles dont la mire TG18-QC n'est pas installée par le manufacturier, cette mire est disponible à l'adresse : http://deckard.mc.duke.edu/~samei/tg18
3 : Si plusieurs anomalies sont observées, veuillez inscrire chacune de celles-ci sur une ligne différente en répétant la même date à chaque ligne.
|  | Moniteur 1 |  |  |  | Moniteur 2 |  |  |  | Moniteur 3 |  |  |  | Moniteur 4
|  | Modèle |  | Numéro de série |  | Modèle |  | Numéro de série |  | Modèle |  | Numéro de série |  | Modèle |  | Numéro de série
Vérification réalisée par : | Date | Anomalie observée | Précision supplémentaire | Conformité | Action corrective initiée | Anomalie observée | Précision supplémentaire | Conformité | Action corrective initiée | Anomalie observée | Précision supplémentaire | Conformité | Action corrective initiée | Anomalie observée | Précision supplémentaire | Conformité | Action corrective initiée
Mire TG18-QC
Zone 1: Barres de diaphonie
Zones 2 : Motifs Cx et paires de lignes
Zones 5 : Rampe de luminance
Zones 4 : Motifs servant à l’évaluation de la luminance
Zone 6 : Motifs servant à l’évaluation de la détectabilité à faible contraste
Zone 3 : Barres de l'artéfact de signaux vidéo

## Contrôle des accès
Test 5 : Contrôle des accès
Liste de non-conformité :
Objectif : S'assurer que les mécanismes en place de contrôle des accès à la salle de tomodensitométrie sont suffisants et fonctionnels. | [5 empty] | Aucune anomalie observée
Contrôle insuffisant des accès à la salle de TDM
Fréquence : Trimestrielle | [5 empty] | Défectuosité du voyant lumineux situé à l'extérieur de la salle TDM
Critères de conformité :
1 : Les accès à la salle de tomodensitométrie sont contrôlés.
2 : Un voyant lumineux à l'extérieur de la salle de tomodensitométrie est en fonction lors de l'émission de rayons X.
Note : Si plusieurs anomalies sont observées, veuillez inscrire chacune de celles-ci sur une ligne différente en répétant la même date à chaque ligne.
Vérification réalisée par : | Date | Anomalies observées | Précision supplémentaire | Conformité | Action corrective initiée

## Dosimétrie personnelle
Test 6 : Dosimétrie personnelle
Liste de Non-conformité :
Objectif : S'assurer que l'exposition des travailleurs en tomodensitométrie respecte le principe ALARA et est en deçà des limites recommandées. | [6 empty] | Aucune anomalie observée
Non-respect du principe ALARA dans la gestion de l'exposition des travailleurs
Fréquence : Trimestrielle | [6 empty] | Niveau d'exposition inhabituel pour plusieurs travailleurs
Exposition plus élevée d'un travailleur par rapport à ses collègues effectuant le même type de tâches
Critères de conformité : | [6 empty] | Exposition supérieure aux limites de l'établissement
▪ La gestion de l'exposition du personnel doit respecter le principe ALARA afin de réduire, autant que possible, leur exposition et éviter toute irradiation inutile. | [6 empty] | Exposition supérieure aux limites du CECR
▪ L'exposition des travailleurs est maintenue à un niveau raisonnable qui tient compte de leur pratique réelle et du niveau habituel d'exposition pour le type d'activité en cours, lorsque les bonnes pratiques en radioprotection sont appliquées.
▪ Un travailleur ne devrait pas recevoir sans raison une dose significativement plus élevée que les doses relevées habituellement dans le même groupe de travailleurs, pour la période évaluée et pour l'année en cours.
▪ L'exposition des travailleurs est inférieure aux limites fixées par l'établissement.
▪ L'exposition des travailleurs est inférieure aux limites recommandées par le CECR :
1: Pour les travailleurs n'effectuant pas de procédure interventionnelle en radiologie ou de procédure impliquant des radio-isotopes ainsi que les membres du public, les stagiaires et les étudiants :
• 1 mSv/an pour tout le corps;
• 15 mSv/an pour le cristallin;
| Des vérifications supplémentaires requises du TDM par le physicien/ingénieur ont été planifiées en prévision de la complétion des correctifs en cours, s'il y a lieu | Des vérifications supplémentaires requises du TDM par le physicien/ingénieur ont été planifiées en prévision de la complétion des correctifs en cours, s'il y a lieu |  |  |  | Des vérifications supplémentaires requises du TDM par le physicien/ingénieur ont été planifiées en prévision de la complétion des correctifs en cours, s'il y a lieu
• 50 mSv/an pour la peau et les extrémités
2 : Pour les travailleurs effectuant des procédures interventionnelles en radiologie ou des procédures impliquant des radio-isotopes :
• 50 mSv/an pour tout le corps, avec un maximum de 100 mSv par 5 ans;
• 50 mSv/an pour le cristallin, avec un maximum de 100 mSv par 5 ans;
• 500 mSv/an pour la peau et les extrémités.
3. Pour les travailleuses enceintes effectuant des procédures interventionnelles en radiologie ou des procédures impliquant des radio-isotopes :
• 4 mSv dans la période allant de la déclaration de la grossesse à l'accouchement
Note : Si plusieurs anomalies sont observées, veuillez inscrire chacune de celles-ci sur une ligne différente en répétant la même date à chaque ligne.
Vérification réalisée par : | Date | Anomalie observée | Précision supplémentaire | Conformité | Action corrective initiée

## Registres d'entretien
Test 8 : Vérification des registres d'entretien préventifs et correctifs
Objectif : S'assurer que les entretiens préventifs et les correctifs requis sont effectués.
Fréquence : Annuelle | [5 empty] | Liste de non-conformité :
Aucune anomalie observée
Critères de conformité : | [5 empty] | Les maintenances préventives requises n'ont pas été effectuées aux fréquences requises
| • Les maintenances préventives requises ont été effectuées aux fréquences requises. |  |  |  |  | Les correctifs requis n'ont pas été effectués
| • Les correctifs requis ont été effectués. |  |  |  |  | Les vérifications supplémentaires requises du TDM par le physicien/ingénieur n'ont pas été effectuées
• Les vérifications supplémentaires requises du TDM par le physicien/ingénieur ont été effectuées à la suite des correctifs, s'il y a lieu.
• Les vérifications supplémentaires requises du TDM par le physicien/ingénieur ont été effectuées à la suite des correctifs, s'il y a lieu.
• Des vérifications supplémentaires requises du TDM par le physicien/ingénieur ont été planifiées en prévision de la complétion des correctifs en cours, s'il y a lieu.
Note : Si plusieurs anomalies sont observées, veuillez inscrire chacune de celles-ci sur une ligne différente en répétant la même date à chaque ligne.
Vérification réalisée par : | Date | Anomalie observée | Précision supplémentaire | Conformité | Action corrective initiée

## Vétements protecteurs
Test 9: Vérification des vêtements protecteurs
Objectif : S'assurer de la présence et de l'intégrité des vêtements protecteurs. | [6 empty] | Liste de défauts :
Aucune anomalie observée
Fréquence : Annuelle | [6 empty] | Nombre insuffisant de vêtements protecteurs
Rangement inadéquat de vêtements protecteurs
Critères de conformité : | [6 empty] | Un ou plusieurs défauts inacceptables, observés sur un vêtement protecteur
• Des vêtements protecteurs doivent être disponibles en nombre suffisant pour répondre aux besoins des travailleurs, des patients et de leurs accompagnateurs.
• Les vêtements protecteurs doivent être rangés selon les recommandations du manufacturier.
• Les vêtements protecteurs sur lesquels on observe une zone déficiente de plus de 670 mm2 (1 po2) ne sont pas acceptables.
• Les vêtements protecteurs sur lesquels on observe des défauts se trouvant près de la thyroïde ou des organes génitaux et ayant un diamètre de plus de 5 mm ne doivent pas être utilisés.
• Les vêtements protecteurs sur lesquels sont observés des défauts en nombre et en dimension suffisante pour nuire à leur fonction protectrice ne doivent pas être utilisés.
Numéro d'identification du vêtement
Note : Si plusieurs anomalies sont observées, veuillez inscrire chacune de celles-ci sur une ligne différente en répétant la même date à chaque ligne.
Vérification réalisée par : | Date | Anomalie observée | Numéro du vêtement avec anomalie | Précision supplémentaire | Conformité | Action corrective initiée
D
G
Tablier
Veste
Jupe

## Information
Test 10 : Information
Objectif : S'assurer que les informations techniques et informatiques concernant le TDM et ses fonctionnalités sont à jour.
Liste de non-conformité :
Fréquence : Annuelle | [5 empty] | Aucune anomalie observée
Retard dans l'installation des mises à jour techniques et/ou informatiques requises pour le TDM
Critères de conformité : | [5 empty] | Absence de formation des TIM sur les nouvelles fonctionnalités installées
| • Les mises à jour techniques et informatiques requises pour le TDM sont installées. |  |  |  |  | Formation insuffisante ou inadéquate des TIM sur les nouvelles fonctionnalités installées
• À la suite de l'installation de nouvelles fonctionnalités sur le TDM, des travailleurs ont reçu une formation adéquate.
Note : Si plusieurs anomalies sont observées, veuillez inscrire chacune de celles-ci sur une ligne différente en répétant la même date à chaque ligne.
Vérification réalisée par : | Date | Anomalie observée | Précision supplémentaire | Conformité | Action corrective initiée